| ICS | 73.080 |
| --- | --- |
| CCS | D50/59 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

石墨矿 锂等10个元素含量的测定 
高温微波消解-电感耦合等离子体质谱法

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2023年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	5

4  原理	5

5  试剂或材料	5

6  仪器设备	6

7  样品	7

8  试验步骤	7

9  结果计算与表示	8

10  精密度	9

11  正确度	9

12  质量保证和质量控制	10

13  废物处理	10

14  注意事项	10

附录A（规范性）  测定范围和方法检出限	11

附录B（资料性）  单元素标准储备溶液的配制	12

附录C（资料性）  仪器参考工作条件	13

附录D（资料性）  实验室间试验结果的统计数据	14

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质实验测试中心、河北省矿产资源与生态环境监测重点实验室。

本文件主要起草人： 李晓敬、张金明、孟建卫、王立平、刘爱琴、金倩、胡艳巧、王磊、陈庆芝、赵良成。

本标准为首次发布。

引言

石墨的化学性质稳定，酸碱难以分解石墨矿样品。除碳以外的元素（杂质）对石墨制品的性能、石墨的提纯及深加工有较大影响，应用时需了解微量元素的含量。现阶段测定石墨矿中主量、微量元素采用灼烧逐项检测灰分中元素的方法，易损失、效率低。为了准确测定石墨矿中的微量元素，本文件采用高温微波消解法对石墨矿进行消解，电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）同时测定其中的锂、铍、钛、钒、锰、镓、铯、钨、铊、铀含量，满足相关领域石墨应用、石墨矿微量元素检测的要求，可有效提升石墨矿样品的测试水平和分析质量，简化了操作流程，可更好地满足地质找矿高效、快速的要求，将在石墨矿样品元素分析方面得到广泛应用。

石墨矿 锂等10个元素含量的测定

高温微波消解-电感耦合等离子体质谱法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了石墨矿中Li、Be、Ti、V、Mn、Ga、Cs、W、Tl、U元素含量的高温微波消解-电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定方法。

本文件适用于石墨矿中Li、Be、Ti、V、Mn、Ga、Cs、W、Tl、U元素含量的高温微波消解-电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定。

测定范围及方法检出限见附录A。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3518 鳞片石墨

GB/T 3519 微晶石墨

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6379.4 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14505  岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

样品用硝酸、硫酸、高氯酸和氢氟酸在高温微波消解仪中密闭消解，电热板上蒸发赶尽氢氟酸，至硫酸白烟冒尽，采用王水加热浸取，样品中Li、Be、Ti、V、Mn、Ga、Cs、W、Tl、U以离子状态转移到浸提液中，浸提液经过雾化由载气送入电感耦合等离子体质谱仪的炬焰中，根据质荷比进行分离，通过测量质谱的峰面积来测定样品中元素的含量。

试剂或材料

警示——本文件中所使用的硝酸、盐酸、氢氟酸等均具有强烈的化学腐蚀性和刺激性，应避免直接接触，相关操作应由具备正规实验室工作经验的人员在通风橱中进行。

除非另有说明，在分析中仅使用优级纯及以上化学试剂，以及符合GB/T 6682规定的二级水。

试剂

氢氧化钠（NaOH）。

盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）。

高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

硝酸溶液（5+95）：将5份硝酸（5.1.3）与 95 份水混合。

王水：用3份盐酸（5.1.2）与1份硝酸（5.1.3）混合，现用现配。

王水溶液（1+1）：用1份王水（5.1.8）与1份水混合。

单元素标准储备液：具体配制参见附录B，或可直接购买有证溶液标准物质。

多元素标准储备溶液（ρ=10 μg/mL）：分取单元素锂、铍、钛、钒、锰、镓、铯、钨、铊、铀标准溶液（5.1.10）不同体积于100 mL容量瓶中，加入5 mL王水（5.1.8），用水稀释至刻度，摇匀，也可用市售多元素标准溶液稀释得到。

材料

内标元素工作溶液：分取6Li、Ge、Rh、Re单元素储备溶液（5.1.10）于100 mL容量瓶中配制内标元素工作溶液，6Li、Ge、Rh、Re含量各为1 μg/mL，溶液介质为2.5%王水溶液。

仪器调谐溶液：分别取Li、Y、Co、Ce、Tl的标准储备溶液（ρ= l.0 mg/mL）用硝酸（5.1.7）逐级稀释至质量浓度为1 ng/mL 的混合溶液，用于分析前的仪器调谐和质量校准。

氩气：φ(Ar)≥99.995%。

氦气：φ(He)≥99.995%。

- 所有元素的标准溶液配制后均应在密封的聚乙烯或聚丙烯瓶中保存。

仪器设备

仪器

电感耦合等离子体质谱仪：仪器能在5 u～250 u质量范围内进行扫描，最小分辨率为在5%峰高处2 u峰宽。以带碰撞池的电感耦合等离子体质谱仪为例的工作参数参见附录C.1。

设备

高温微波消解仪：高温微波消解仪最高温度不小于260 ℃，最大压力不小于10 MPa。附耐高温高压消解管。

聚四氟乙烯烧杯：50 mL。

聚乙烯容量瓶：50 mL。

控温式电热板：最高温度250 ℃±5 ℃。

分析天平：感量0.1 mg。

赶酸仪。

样品

按照GB/T 14505的相关规定，加工样品的粒径应小于74 μm。

样品应在105 ℃± 5 ℃烘箱中预干燥2 h～3 h，置于干燥器中冷却至室温。

称取0.1 g样品，精确至0.1 mg。

试验步骤

仪器调试

按照电感耦合等离子体质谱仪操作说明书规定条件启动仪器，进行初始化调试。仪器稳定至少30 min，期间用含1 ng/mL Li、Y、Co、Ce、Tl的仪器调谐溶液（5.2.2）进行仪器参数最佳化调试。分析仪器参考工作条件、待测元素和内标元素质量数（m/z）的选择参见附录C.2。

内标校正

采用内标校正法，在测定过程中通过三通在线引入内标元素工作溶液（5.2.1），也可以直接将内标元素工作溶液（5.2.1）加入到空白溶液、校准曲线溶液和样品溶液中。

校准曲线的绘制

用多元素标准储备溶液（5.1.11）逐级稀释成校准溶液，进行测定，以各元素质量浓度为横坐标，各待测元素与内标元素的信号强度之比为纵坐标，由计算机自动绘制校准曲线，浓度和介质见表1～表3。对于多元素校准溶液，由于使用过程中不同元素的浓度范围不同，应根据样品实际含量选择合适的浓度范围。

校准溶液系列

|  | 浓度（ng/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 空白溶液 | 标准系列1 | 标准系列2 | 标准系列3 | 标准系列 4 | 标准系列 5 | 标准系列 6 | 标准系列 7 |
| 锂 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 250 |
| 镓 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 250 |
| 铯 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 50 |
| 钨 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 50 |
| - 注：溶液介质均为5%王水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准溶液系列

|  | 浓度（ng/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 空白溶液 | 标准系列8 | 标准系列9 | 标准系列10 | 标准系列11 | 标准系列12 | 标准系列13 | 标准系列14 | 标准系列15 | 标准系列16 | 标准系列17 | 标准系列18 |
| 钒 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |
| 锰 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |
| 铍 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |
| 铊 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |
| 铀 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 1000 |

表2  校准溶液系列（续）

|  | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- |
| - 注：溶液介质均为5%王水。 |  |

校准溶液系列

|  | 浓度（ng/mL） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 空白溶液 | 标准系列19 | 标准系列20 | 标准系列21 | 标准系列 22 | 标准系列 23 | 标准系列 24 |
| 钛 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| - 注：溶液介质均为5%王水。 |  |  |  |  |  |  |  |

空白试验

随同样品进行不少于2份空白试验，所用试剂应取自同一瓶，加入同等的量。

验证试验

随同样品分析同类型、含量相近的标准物质，验证试验应与样品处理平行进行。

平行试验

随同样品进行平行试验，平行试验与样品试验同时进行，采用相同的试验步骤。

样品分解

将样品（7.3）置于高温微波消解管中，加入3 mL硝酸（5.1.3），1.5 mL氢氟酸（5.1.4），1.5 mL高氯酸（5.1.5）和3 mL硫酸（5.1.6），旋紧管盖后置于高温微波消解仪中，按高温微波消解仪工作条件进行条件设置，参见表4，消解样品。消解完成，冷却后取出高温微波消解管，缓慢打开管盖排气，将溶液转移至聚四氟乙烯烧杯（6.2.2）中，用少量水冲洗内盖，将聚四氟乙烯烧杯（6..2.2）放在控温电热板（6.2.4）或赶酸仪（6.2.6）上，蒸发至硫酸白烟冒尽，加入王水溶液（5.1.9）5 mL，加热浸取5 min后，取下冷却，转移至50 mL聚乙烯容量瓶（6.2.3）中定容，摇匀待测。

微波消解程序参考工作条件

| 步骤1 |  |  | 步骤2 |  |  | 步骤3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 升温时间（min） | 保温时间（min） | 温度（℃） | 升温时间（min） | 保温时间（min） | 温度（℃） | 升温时间（min） | 保温时间（min） |
| 150 | 25 | 10 | 200 | 25 | 10 | 240 | 25 | 40 |

测定

按照测定条件进行样品溶液（8.7）的测定，同时测定空白试验溶液（8.4）、验证试验溶液（8.5）和平行试验溶液（8.6）。

结果计算与表示

计算结果

样品中待测元素含量以质量分数ωB计，数值以微克每克（μg/g）表示，按式（1）计算：

ωB=(ρ-ρ0)×Vm×10-3	()

式中：

ρ ——由校准曲线查得样品测定溶液中待测物质量浓度的数值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白试验溶液中待测物质量浓度的数值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——样品测定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

m ——试验用样品质量的数值，单位为克（g）。

结果表示

计算结果按GB/T 14505表示为：XXX µg/g、XX.X µg/g、X.XX µg/g、0.XX µg/g、0.0XX µg/g。

精密度

按GB/T 6379.2规定的方法，在重复性条件下，对同一样品获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的水平范围内，其绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5所列方程式计算。

在再现性条件下，对同一样品获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的水平范围内，其绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5所列方程式计算。

采用8家协作实验室对6件石墨矿样品的测试结果进行统计分析，实验室间试验结果得到的统计数据见附录D。

方法精密度

| 元素 | 水平范围m（μg/g） | 重复性限r（μg/g） | 再现性限R（μg/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锂 | 13.65～29.75 | r=0.0518m | R=0.2209m |
| 铍 | 1.48～2.89 | r=0.0697m1.2732 | R=0.3368m0.8604 |
| 钛 | 1799～5336 | r=0.0557m | R=0.1702m |
| 钒 | 70.6～1196 | r=0.2223m0.7701 | R=0.2618m0.9662 |
| 锰 | 170～3873 | r=0.0641m0.9772 | R=0.0636m1.1292 |
| 镓 | 9.36～18.50 | r=0.0605m | R=0.1285m |
| 铯 | 1.20～12.2 | r=0.546m | R=0.1996m |
| 钨 | 1.31～9.22 | r=0.0904m | R=0.3161m |
| 铊 | 0.65～2.74 | r=0.0647m0.7653 | R=0.2848m0.7576 |
| 铀 | 1.92～13.2 | r=0.1070m0.8189 | R=0.2430m0.8348 |
| m为测定结果的平均水平。 |  |  |  |

正确度

按GB/T 6379.2和GB/T 6379.4规定的方法，高温微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定石墨矿中钛、锰含量的方法正确度数据见附录D。实验室内对石墨矿样品进行加标回收测定，锂元素的加标回收率为87.0%～108%，铍元素的加标回收率为85.0%～112%，钛元素的加标回收率为94.0%～106%，钒元素的加标回收率为84.6%～109%，锰元素的加标回收率为96.1%～109%，镓元素的加标回收率为82.0%～112%，铯元素的加标回收率为81.6%～109%，钨元素的加标回收率为82.0%～104%，铊元素的加标回收率为82.0%～113%，铀元素的加标回收率为93.2%～111%。

质量保证和质量控制

空白试验

每批样品至少做2个空白试验样品，其测定结果应低于检出限。

校准曲线

- 每批样品应根据待测样品元素的含量范围制作校准曲线，测量值应在校准曲线的线性范围内，校准曲线的相关系数γ≥0.999。连续进样分析时，每测试20个样品后，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化，分析测试相对偏差应控制在10%以内，超出此范围需查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

精密度控制

每批样品至少按10%的比例进行平行双样测定，平行双样测定结果的相对偏差应小于10%。

正确度控制

每批样品应使用同类型的有证标准物质或者加标回收的方式进行正确度控制，加标回收率应在80%～120%之间，标准物质测定值应在相关质量管理规范的要求范围内。

废物处理

实验中产生的废液应集中收集，妥善保管，委托有资质的单位处理。

注意事项

当向高温微波消解管加入酸溶液时，应观察管内的反应情况，若有剧烈的化学反应，待反应结束后再将高温微波消解管密封。

注意高温微波消解管使用的温度和压力限制，消解前后应检查高温微波消解管密封性。

（规范性）
测定范围和方法检出限

测定范围和方法检出限见表A.1。

测定范围和方法检出限

| 元素 | 质荷比 | 检出限（μg/g） | 测定范围（μg/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锂 | 7 | 0.19 | 0.62～125 |
| 铍 | 9 | 0.069 | 0.23～500 |
| 钛 | 48 | 19.2 | 63.9～5000 |
| 钒 | 51 | 0.38 | 1.27～500 |
| 锰 | 55 | 1.89 | 6.30～500 |
| 镓 | 71 | 0.045 | 0.15～125 |
| 铯 | 133 | 0.048 | 0.17～25 |
| 钨 | 182 | 0.042 | 0.14～25 |
| 铊 | 205 | 0.027 | 0.089～500 |
| 铀 | 238 | 0.045 | 0.15～500 |
| - 注：方法检出限是16份全流程空白溶液测定结果的3倍标准偏差。 |  |  |  |

（资料性）
单元素标准储备溶液的配制

锂标准溶液[ρ(Li) = 100 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

钛标准溶液[ρ(Ti) = 1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

镓标准溶液[ρ(Ga) =1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

铯标准溶液[ρ(Cs) =1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

钒标准溶液[ρ(V) = 1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

锰标准溶液 [ρ(Mn) = 1000 μg/mL ]：购入国家溶液标准物质。

钨标准溶液[ρ(W) = 1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

铍标准溶液[ρ(Be) =1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

铊标准溶液[ρ(Tl) = 1000 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

铀标准溶液[ρ(U) = 100 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

铼标准溶液[ρ(Re) = 1000 μg/mL]：称取1.4406 g 高纯铼酸铵（NH4ReO4）于250 mL 烧杯中, 加水溶解后，移入1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。或购入国家溶液标准物质。

锗标准溶液[ρ(Ge) = 1000 μg/mL] ：称取1.4405 g 经600 ℃ 灼烧过的光谱纯二氧化锗于250 mL 烧杯中，加水约50 mL，加入1 g粒状氢氧化钠（5.1.1），缓慢加热溶解后，冷却，移入1000 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（5.1.3），用水稀释至刻度，摇匀。或购入国家溶液标准物质。

铑标准溶液[ρ(Rh) = 1000 μg/mL] ：称取已于干燥器干燥2 h后的光谱纯氯铑酸铵0.3860 g于50 mL 烧杯中，加入10 mL盐酸和少量氯化钠溶解，移入100 mL容量瓶中，用盐酸溶液（1+9）稀释至刻度后，摇匀。或购入国家溶液标准物质。

6Li内标溶液[ρ(6Li) = 10 μg/mL] ：购入国家溶液标准物质。

重金属元素混合溶液 [ρ(V、Mn、Be、Tl、U) =10 μg/mL]：购入国家溶液标准物质。

（资料性）
仪器参考工作条件

使用电感耦合等离子质谱仪的参考工作条件见表C.1

ICP-MS测定条件

| 工作参数 | 设定值 | 工作参数 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入射功率 | 1550 W | 雾化器 | 高盐/同心雾化器 |
| 等离子体气流量 | 15 L/min | 采样锥/截取锥 | 镍/铂锥 |
| 载气流速 | 0.95 L/min | 采样深度 | 10 mm |
| 稀释气流量 | 0.15 L/min | 采集模式 | 跳峰 |
| 氦气流量 | 4 mL/min | 质量采集方式 | 脉冲/模拟 |
| 雾化室温度 | 2 ℃ | 采集时间 | 0.1 s ～0.3 s/点 |
| 样品提升速率 | 0.3 r/s | 重复次数 | 2次～3次 |
| 分析模式 | Li、Be采用No gas模式、其他元素采用He模式 |  |  |

本文件规定的待测元素和内标元素质量数（m/z）的选择参考表C.2

分析质量数、内标

| 元素 | m/z | 参考内标 |
| --- | --- | --- |
| 锂 | 7 | 6Li |
| 铍 | 9 | 6Li |
| 钛 | 48 | 72Ge/103Rh |
| 钒 | 51 | 72Ge |
| 锰 | 55 | 72Ge/103Rh/185Re |
| 镓 | 71 | 72Ge/103Rh/185Re |
| 铯 | 133 | 72Ge/103Rh/185Re |
| 钨 | 182 | 185Re |
| 铊 | 205 | 72Ge/103Rh/185Re |
| 铀 | 238 | 72Ge/103Rh/185Re |

（资料性）
实验室间试验结果的统计数据

根据GB/T6379.2和GB/T6379.4采用8家协作实验室对6件石墨矿样品的测试结果进行统计分析，确定了测量方法的重复性限与再现性限以及分析方法的偏倚，统计结果见表 D.1～表 D.10。

石墨矿样品中锂量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 18.3 | 18.8 | 23.5 | 13.1 | 28.0 | 19.5 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.60 | 0.32 |
| 重复性变异系数（%） | 1.91 | 1.65 | 1.53 | 2.21 | 2.14 | 1.64 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.99 | 0.88 | 1.03 | 0.83 | 1.69 | 0.91 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 1.46 | 1.46 | 1.88 | 0.95 | 2.19 | 1.66 |
| 再现性变异系数（%） | 7.96 | 7.79 | 7.99 | 7.26 | 7.83 | 8.51 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 4.12 | 4.14 | 5.31 | 2.69 | 6.20 | 4.69 |

石墨矿样品中铍量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 1.51 | 2.45 | 1.62 | 1.99 | 2.95 | 1.59 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.036 | 0.078 | 0.038 | 0.059 | 0.098 | 0.063 |
| 重复性变异系数（%） | 2.39 | 3.17 | 2.36 | 2.95 | 3.33 | 3.99 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.18 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.15 |
| 再现性变异系数（%） | 11.2 | 11.6 | 13.3 | 11.1 | 9.62 | 9.41 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 0.48 | 0.80 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.42 |

石墨矿样品中钛量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 标准值（以TiO2表示%） | 0.57 | 0.64 | 0.55 | 0.89 |  |  |
| 标准偏差（以TiO2表示%） | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04(不确定度) |  |  |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 3556 | 3858 | 3454 | 5152 | 3317 | 2101 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 50.3 | 92.1 | 62.3 | 106.1 | 54.7 | 55.7 |
| 重复性变异系数（%） | 1.41 | 2.39 | 1.80 | 2.06 | 1.65 | 2.65 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 142 | 261 | 176 | 300 | 155 | 158 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 138 | 257 | 182 | 460 | 169 | 139 |
| 再现性变异系数（%） | 3.88 | 6.66 | 5.27 | 8.93 | 5.09 | 6.62 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 391 | 727 | 515 | 1301 | 479 | 393 |
| 测量方法的偏倚（δ） | 139 | 20.6 | 157 | -184 | -100 | 302 |
| δ－ASRa | 41.8 | -160 | 29.3 | -505 | -219 | 204 |
| δ＋ASRa | 237 | 202 | 285 | 137 | 18.7 | 400 |
| 相对误差（RE）（%） | 4.07 | 0.54 | 4.76 | -3.44 | -2.93 | 16.8 |
| ASRa为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |  |  |  |  |

石墨矿样品中钒量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 216 | 424 | 67.7 | 1212 | 820 | 220 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 5.55 | 10.5 | 1.88 | 22.2 | 9.3 | 4.96 |
| 重复性变异系数（%） | 2.57 | 2.48 | 2.78 | 1.83 | 1.13 | 2.25 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 15.7 | 29.7 | 5.31 | 62.9 | 26.3 | 14.0 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 16.8 | 40.4 | 5.81 | 89.7 | 57.0 | 13.8 |
| 再现性变异系数（%） | 7.78 | 9.53 | 8.58 | 7.40 | 6.95 | 6.27 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 47.5 | 114 | 16.4 | 254 | 161 | 39.1 |

石墨矿样品中锰量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 标准值（以MnO表示%） | 0.084 | 0.054 | 0.022 | 0.5 |  |  |
| 标准偏差（以MnO表示%） | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.02（不确定度） |  |  |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 682 | 437 | 182 | 3895 | 229 | 272 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 11.5 | 9.84 | 2.84 | 74.6 | 6.25 | 5.34 |
| 重复性变异系数（%） | 1.69 | 2.25 | 1.56 | 1.92 | 2.73 | 1.96 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 32.4 | 27.8 | 8.04 | 211 | 17.7 | 15.1 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 32.9 | 25.1 | 8.38 | 259 | 9.72 | 12.5 |
| 再现性变异系数（%） | 4.82 | 5.74 | 4.60 | 6.65 | 4.24 | 4.60 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 93.0 | 71.1 | 23.7 | 733 | 27.5 | 35.2 |
| 测量方法的偏倚（δ） | 30.8 | 19.4 | 11.8 | 22.1 | -3.34 |  |
| δ－ASRa | 7.69 | 1.62 | 5.87 | -159.3 | -10.42 |  |
| δ＋ASRa | 53.9 | 37.1 | 17.7 | 203 | 3.74 |  |
| 相对误差（RE）（%） | 4.73 | 4.63 | 6.92 | 0.57 | -1.44 |  |
| ASRa为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |  |  |  |  |

石墨矿样品中镓量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 18.3 | 18.3 | 9.30 | 17.0 | 13.7 | 11.7 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.42 | 0.38 | 0.19 | 0.3 | 0.35 | 0.26 |
| 重复性变异系数（%） | 2.30 | 2.08 | 2.04 | 1.76 | 2.55 | 2.22 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 1.20 | 1.08 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.74 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.86 | 0.57 | 0.52 |
| 再现性变异系数（%） | 4.10 | 4.37 | 5.48 | 5.06 | 4.16 | 4.44 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 2.12 | 2.26 | 1.43 | 2.43 | 1.60 | 1.48 |

石墨矿样品中铯量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 1.78 | 1.26 | 8.95 | 2.29 | 12.7 | 3.40 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.034 | 0.027 | 0.15 | 0.036 | 0.26 | 0.079 |
| 重复性变异系数（%） | 1.91 | 2.14 | 1.68 | 1.57 | 2.05 | 2.32 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.096 | 0.077 | 0.42 | 0.10 | 0.73 | 0.22 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.15 | 0.10 | 0.36 | 0.14 | 1.08 | 0.25 |
| 再现性变异系数（%） | 8.43 | 7.94 | 4.02 | 6.11 | 8.50 | 7.35 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 0.43 | 0.29 | 1.01 | 0.39 | 3.05 | 0.72 |

石墨矿样品中钨量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 2.30 | 4.68 | 3.19 | 3.22 | 8.88 | 1.29 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.082 | 0.12 | 0.093 | 0.076 | 0.31 | 0.058 |
| 重复性变异系数（%） | 3.57 | 2.56 | 2.92 | 2.36 | 3.49 | 4.50 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.87 | 0.16 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.25 | 0.54 | 0.34 | 0.25 | 1.21 | 0.17 |
| 再现性变异系数（%） | 10.87 | 11.54 | 10.66 | 7.76 | 13.63 | 13.18 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 0.70 | 1.53 | 0.96 | 0.70 | 3.44 | 0.49 |

石墨矿样品中铊量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 2.87 | 1.63 | 0.86 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.052 | 0.034 | 0.021 |

表D.9  石墨矿样品中铊量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果（续）

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性变异系数（%） | 2.60 | 2.08 | 2.88 | 1.81 | 2.09 | 2.44 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.053 | 0.042 | 0.055 | 0.15 | 0.10 | 0.060 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.083 | 0.070 | 0.078 | 0.23 | 0.15 | 0.095 |
| 再现性变异系数（%） | 11.4 | 9.72 | 11.8 | 8.01 | 9.20 | 11.0 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.64 | 0.42 | 0.27 |

石墨矿样品中铀量：重复性限和再现性限及测量方法偏倚统计结果

| 统计参数 | GBW 03118 | GBW 03119 | GBW 03120 | GBW (E)070030 | CGL 003 | CDN-GR-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可接受结果的实验室数（p） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 5.52 | 2.91 | 1.87 | 11.5 | 13.6 | 4.93 |
| 重复性标准差（sr）（μg/g） | 0.13 | 0.089 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.29 |
| 重复性变异系数（%） | 2.36 | 3.06 | 2.67 | 1.74 | 2.57 | 5.88 |
| 重复性限（r）（2.8×sr）（μg/g） | 0.37 | 0.25 | 0.14 | 0.56 | 0.99 | 0.81 |
| 再现性标准差（sR）（μg/g） | 0.46 | 0.20 | 0.13 | 0.41 | 0.95 | 0.42 |
| 再现性变异系数（%） | 8.33 | 6.87 | 6.95 | 3.57 | 6.99 | 8.52 |
| 再现性限（R）（2.8×sR）（μg/g） | 1.30 | 0.56 | 0.36 | 1.15 | 2.70 | 1.18 |