ICS XXXXXXX

CCS X XX

DBXX

XXXX（地方名称）地方标准

DBXX/T XXX-XXXX

兽医实验室布鲁氏菌病检测

生物安全防护技术规范

Technical Specification for Biosafety Protection in Veterinary

Laboratories for Brucellosis Detection

DB/T XXXXX-XXXX

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北省动物疫病预防控制中心、石家庄市动物疫病预防控制中心

本文件主要起草人：王振来、韩庆安、许玉静、李翀、杨若松、刘志勇、张腾帅、魏泽华、武瑞栓、张涛、李钊、郝立宾、王琨、许亚改、肖娜、杜平丽、苏洪军、王珏、李蕙、殷克勇、侯桂芳、张丽花

兽医实验室布鲁氏菌病检测生物安全防护技术规范

- 1  范围

本文件规定了布鲁氏菌病检测中兽医实验室生物安全防控中基本要求、生物安全、风险控制、消毒、应急处置、档案管理等要求。

本文件适用于兽医实验室布鲁氏菌病检测生物安全防护。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国生物安全法》

GB/T 18646   动物布鲁氏菌病诊断技术

GB 19489   实验室 生物安全通用要求

NY/T 1948  兽医实验室生物安全要求通则

NY/T 4302  动物疫病诊断实验室档案管理规范

《兽医实验室生物安全管理规范》

GB 50346  生物安全实验室建筑技术规范

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  基本要求

4.1  实验室

4.1.1  从事布病实验活动所需实验室生物安全防护水平如下

| 实验项目 | 实验室生物安全防护水平 |
| --- | --- |
| 布病病原分离培养 | BSL-3 |
| 动物感染实验 | ABSL-3 |
| 未经培养的感染性材料实验 | BSL-2 |
| 灭活材料实验 | BSL-2 |

4.1.2  布病检测实验室建设

应符合 GB 50346要求，并取得省农业农村厅颁发的《兽医实验室考核合格证》。

4.2  安全设备及防护装备

4.2.1  安全设备。应符合GB 19489、《兽医实验室生物安全管理规范》相应规定，配置相应的安全设备。

4.2.2  防护装备。应符合GB 19489、《兽医实验室生物安全管理规范》相应规定，常用装备见附录B。

BSL-3生物安全实验室及ABSL-3动物生物安全实验室的个人防护装备穿脱操作流程见附录D。

4.3  人员

4.3.1  实验人员应经过专业培训，熟练掌握布病检测技术。

4.3.2  实验室应定期对实验人员进行健康检查，并建立健康档案。

4.3.3  实验人员如皮肤、黏膜有开放性损伤者应暂时停止实验活动。

4.4  试剂

应取得批准文号或符合农业农村部有关规定。必备试剂见附录A。

4.5  器材及耗材

应符合布病样品采集、检测需要，对可能影响检测质量的耗材应在使用前进行符合性验收。常用器材及耗材见附录B。

5  生物安全

5.1  管理体系

从事布病检测的实验室必须建立本实验室的生物安全管理体系，并应符合GB 19489 相关要求。

5.2  样品管理

5.2.1  参照NY/T 541 执行。

5.2.2  执行本实验室的程序文件并有详实记录，以确保质量监控和可追溯。

5.3 实验动物管理

实验动物的管理按《中华人民共和国生物安全法》第四十七条规定执行。

5.4  检测

5.4.1  检测技术执行GB/T 18646要求。

5.4.2  检测期间及结束后的生物安全应符合GB 19489 及NY/T 1948 要求。

5.5  污染物及废弃物处理

5.5.1  按GB 19489执行。

5.5.2  检测完毕的流产胎儿、胎衣、排泄物等进行严格彻底的消毒和无害化处理。

6  风险控制

从事布病检测的实验室应当建立本实验室的风险控制程序，并应符合GB 19489相关要求。

7  消毒

7.1  物品

可能被布鲁氏菌污染的耐热耐湿的物品可煮沸消毒30分钟，或用流通蒸汽消毒30分钟，或可采取高压灭菌蒸汽消毒；不耐热的物品，用500-1000mg/L有效氯消毒剂浸泡60分钟后擦拭消毒；或用1%过氧乙酸浸泡30分钟，擦拭消毒。

7.2  仪器设备及台面

生物安全柜、离心机、实验台面用浸有75%酒精的纱布擦拭消毒、清洁，纱布用完后高压消毒处理或紫外直接照射消毒。

7.3  皮肤

实验操作前清洁双手，结束操作后，手部用0.1%新洁尔灭、75%酒精或含酒精的手部消毒剂进行消毒，有条件的进行淋浴。

7.4  工作间

室内空气可用气溶胶喷雾消毒，4000 mg/L 过氧乙酸作用1h，用量 20mL/m3，最后用紫外线进行照射消毒不少于30分钟。

见附录C。

8  应急处置

应制定本实验室应急处置预案，并符合NY/T 1948 要求。

9  档案管理

应符合NY/T4302要求。

附录A

（资料性）

常用检测方法和使用试剂

常用检测方法和使用试剂A.1。

表A.1常用检测方法和使用试剂

| 血清学检测方法 | 所需试剂 | 病原学检测方法 | 所需试剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虎红平板凝集试验 | 布鲁氏菌病平板凝集试验抗原、阳性血清、阴性血清 | 聚合酶链式反应 （PCR试验） | 布病PCR检测试剂 |
| 试管凝集试验 | 布鲁氏菌病试管凝集试验抗原、阳性血清、阴性血清，稀释液 |  | 布病荧光PCR检测试剂 |
| 间接酶联免疫吸附试验 | 布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂 |  |  |
| 竞争酶联免疫吸附试验 | 布鲁氏菌竞争ELISA抗体检测试剂 |  |  |

附录B

（资料性）

常用器材及耗材

常用器材及耗材B.1。

表B.1常用器材、耗材及防护装备

| 常用器材 | 离心机、玻璃试管、试管架、移液器、温箱、冰箱、振荡器、计时器 |
| --- | --- |
| 常用耗材 | 离心管、吸液器吸头、注射器、采血器、酒精棉、移液槽、玻璃板/检测纸 混匀棒或牙签、封口袋、解剖剪、镊子、量筒、烧杯、记号笔 |
| 常用防护装备 | 工作服、医用外科口罩、乳胶手套、防护帽、鞋套、护目镜 |

附录C

（资料性）

常用消毒剂及性能

常用消毒剂和性能C.1。

表C.1不同消毒对象常用消毒剂及消毒方式

| 消毒部位 | 消毒剂或消毒方式 | 消毒优点 | 消毒缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品 | 耐热耐湿的物品可煮沸或蒸汽消毒30分钟 | 方便、有效 | 一次性消毒物品量受限 |
|  | 500-1000mg/L有效氯消毒剂浸泡60分钟 | 成本低、效果可靠 | 对金属物品具有腐蚀性，有刺激性 |
|  | 1%过氧乙酸浸泡擦拭消毒30分钟 | 效果可靠 | 对金属物品具有低腐蚀性，有刺激性 |
| 仪器设备及台面 | 75%酒精消毒 | 成本低，方便、有效 | 有刺激性，消毒时要保证房间通风 |
|  | 紫外线直接照射消毒 | 有效、便捷 | 有使用寿命 |
| 皮肤 | 0.1%新洁尔灭 | 杀菌力强、作用快 | 忌与肥皂及碱性消毒剂同时使用 |
|  | 75%酒精或含酒精的手部消毒剂 | 成本低，方便、有效 | 有刺激性，消毒时要保证房间通风 |
| 工作间 | 5000 mg/L 过氧乙酸 | 杀菌力强、作用快 | 有刺激性、对金属有腐蚀作用 |

附录D

（资料性）

生物安全三级实验室个人防护装备穿脱操作流程

1  目的

使所有进出生物安全三级实验室的人员严格做好个人防护，避免发生人员暴露感染。

2  适用范围

进出生物安全三级实验室的人员穿脱个人防护装备。

3  职责

3.1  进出生物安全三级实验室防护区的所有人员须按照本规程执行。

3.2  实验室安全监督员负责监督有关人员按照规程执行。

4  操作规程

4.1  进入核心工作间

4.1.1  刷卡后进入第一更衣室，脱去外衣，换穿内工作衣、软底工作鞋。

4.1.2  在第二更衣室依次穿戴：

a）  戴内层手套，并封住袖口；

b）  穿一次性防护服（不拉拉链）；

c）  一次性帽子（护住所有头发，短发可不戴）；

d）  戴 N95 口罩；

e）  穿一次性防护服的帽子，拉上拉链贴好胶条，注意领口的封闭性；

f）  戴外层手套，并封住防护服袖口；

g）  戴防护眼镜（正压防护头罩，适用时）；

h）  穿一次性半高筒靴套，完全遮住踝部、扎紧；

4.1.3  穿戴完毕后，依次进入内走廊、缓冲间、核心工作间。

4.2  退出核心工作间

4.2.1  工作完毕退出核心工作间前，先将污物在实验室内打包，在医用垃圾袋内放入消毒指示卡，用压力蒸汽灭菌封包胶黏带将医用垃圾袋扎口封口（需要留通气孔），用喷雾消毒壶喷雾消毒。用消毒剂喷洒手部、脚、腿及身体进行消毒。

4.2.2  在内走廊依照下列步骤进行：

a）  将实验废弃物放入双扉灭菌器中，确认消毒程序正常，进行消毒；

b）  用消毒剂喷脚、腿、身体及手部进行消毒，摘防护眼罩（正压防护头罩，适用时）， 解开防护服封条，脱外层手套， 脱一次性防护服、靴套， 喷洒消毒剂后放入医用垃圾袋中，放置一张消毒指示卡，用压力蒸汽灭菌封包胶黏带将医用垃圾袋扎口（需要留通气孔），待下次实验进入时高压；

c）  用消毒剂喷手部和脚部进行消毒，进入第二更衣室。

4.2.3  在二更内依照下列步骤进行。

a）  摘 N95 口罩,脱一次性帽子、手套，喷洒消毒剂后放入医用垃圾袋中，放置一张消毒指示卡，用压力蒸汽灭菌封包胶黏带将医用垃圾袋扎口（需要留通气孔），待下次实验进入时高压；

b）  消毒洗手后，进入淋浴间沐浴。然后进入第一更衣室更衣，出实验区。

4.3  穿手套方法及注意要点

4.3.1  检查手套有效期、尺码；

4.3.2  检查手套气密性；

4.3.3  内层手套应压紧内工作服袖口，外层手套应压紧一次性防护服袖口。

4.4  脱手套方法及注意要点

4.4.1  用一手捏起另一近手腕部处的手套外缘；

4.4.2  将手套从手上脱下并将手套外表面翻转入内；

4.4.3  用戴着手套的手拿住该手套；

4.4.4  用脱去手套的手指插入另一手套腕部处内部；

4.4.5  脱下该手套使其内面向外并形成个由两个手套组成的袋状；

4.4.6  丢弃在医用袋中进行消毒处理。

图1  手套的带脱示意图

4.5  穿摘口罩方法及注意要点

4.5.1  检查口罩有效期、型号、尺码；

4.5.2  拉伸测试口罩头带；将手穿过口罩头带，金属鼻位向前。

4.5.3  一只手托着口罩，扣于面部适当的部位，将上端头带拉上，放于头后，然后将下端头带拉过头部，至于头后，并调校口罩至舒适位置；

4.5.4  将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁；

4.5.5  测试佩戴是否合适（转头、嘴部运动）；

4.5.6  深呼吸检查气密性，将双手尽量遮盖口罩并进行测试。（以双手遮着口罩，然后大力的呼吸。如空气从口罩边缘溢出，表示佩戴不当，必须再次调校头带及鼻梁金属条）。

4.5.7  摘口罩过程中双手不接触面部任何部位，同时避免触碰口罩外表面，先摘下头带再摘上头带，用手仅捏住口罩的系带放入专用的灭菌袋中进行高温高压处理。

4.6  穿脱防护服方法及注意要点

4.6.1  检查防护服有效期、型号、尺码；

4.6.2  穿防护服时袖口被手套压紧，裤脚被靴套扎紧，粘好胶条。

4.6.3  脱防护服时轻轻由内向外反脱，将内面朝外卷，脱裤子时连带鞋套一起脱去。