| ICS | 13.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | Z 18 |

13

河北省地方标准

DB13/TXXXX—XXXX

土壤 萘酚的测定                              液相色谱-三重四极杆质谱法

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质实验测试中心。

本文件主要起草人：秦冲、刘爱琴等。

土壤 萘酚的测定                                           液相色谱-三重四极杆质谱法

警示——实验中使用的有机溶剂和标准物质均具有一定的毒性，溶液的配制及样品前处理过程应在通风橱内进行，按规定佩戴防护器具，避免吸入呼吸道或直接接触皮肤和衣物。

适用范围

本文件规定了测定土壤中萘酚的液相色谱-三重四极杆质谱法。

本文件适用于土壤中α-萘酚(1-萘酚)和β-萘酚(2-萘酚)的测定。

当取样量为 2.0 g，定容体积为 10.0 mL 时，α-萘酚和β-萘酚的方法检出限均为 0.01 mg/kg，测定下限均为 0.04 mg/kg。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 613 土壤 干物质和水分的测定 重量法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

土壤中α-萘酚和β-萘酚用甲醇提取，经浓缩、净化、定容后，用液相色谱-三重四极杆质谱仪分离检测。根据保留时间和特征离子定性，外标法定量。

干扰和消除

具有相近保留时间及分子离子峰的物质对测定产生干扰，可通过改变流动相、改变定量离子对或采用高分辨质谱消除干扰。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯试剂和GB/T 6682中规定的一级水。

甲醇（CH3OH）：液相色谱纯。

无水硫酸钠（Na2SO4）。

    - 在马弗炉中400 ℃ 烘烤 4 h，置于干燥器中冷却至室温，转移至磨口玻璃瓶中密封保存。

α-萘酚（C10H7OH）：纯度大于99.5 %。

β-萘酚（C10H7OH）：纯度大于99.5 %。

萘酚混合标准储备溶液：ρ≈1000 mg/L。

分别称取 0.10 g（准确称量至 0.0001 g）α-萘酚（6.3）和β-萘酚（6.4）于 100 mL 烧杯中，用少量甲醇（6.1）溶解，转移至 100 mL 容量瓶中，用甲醇（6.1）稀释定容至标线，混匀。4 ℃ 以下密封避光冷藏，可保存 3 个月。也可直接购买有证标准溶液，参照产品说明书保存。

萘酚混合标准使用液：ρ=10.0 mg/L。

用甲醇（6.1）稀释萘酚混合标准储备溶液（6.5），4 ℃ 以下密封避光冷藏，可保存 3 个月。

石英砂：粒径 0.150 mm～0.450 mm（100 目～40 目）。

在马弗炉中400 ℃ 烘烤 4 h，置于干燥器中冷却至室温，转移至磨口玻璃瓶中密封保存。

HLB固相萃取柱：填料为二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮聚合物（500 mg，6 mL），或其它等效固相萃取柱。

针式过滤器：滤膜为有机系（聚四氟乙烯材质），孔径 0.22 μm。

氮气：纯度≥99.999%。

仪器和设备

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的 A 级玻璃量器。

采样瓶：棕色玻璃直壁广口瓶，具聚四氟乙烯衬垫，500 mL。

样品瓶：2 mL、10 mL或 50 mL带聚四氟乙烯衬垫的螺旋盖棕色玻璃瓶。

液相色谱-三重四极杆质谱仪：配有电喷雾离子源（ESI），具备梯度洗脱和多反应监测功能。

色谱柱：填料为ODS（十八烷基硅烷键合硅胶，C18），粒径 2.6 μm，柱长 100 mm，内径 3.0 mm。也可使用满足分析要求的其它性能相近的色谱柱。

超声波清洗器：输出功率为180 W以上，工作频率为40 kHz或其他等效提取装置。

离心机：转速≥5000 r/min。

具塞塑料离心管：50 mL。

浓缩装置：平行浓缩仪、旋转蒸发仪或其它同等性能的设备。

固相萃取装置：自动或手动，流速可调节。

涡旋混匀器：转速≥500 r/min。

冷冻干燥机。

马弗炉：室温~800 ℃。

分析天平：感量为 0.01 g 和 0.1 mg。

一般实验室常用仪器设备。

样品

样品采集和保存

按照 HJ/T 166 的相关规定进行土壤样品的采集和保存。样品采集后保存在洁净的采样瓶（7.1）中，密封，于 4 ℃ 以下避光冷藏运输和保存，7 d 内完成分析。

样品的制备

将样品放在搪瓷盘或不锈钢盘上，除去枝棒、叶片、石子等异物，充分混匀。采用冷冻干燥机（7.11）对样品进行脱水干燥，将冻干后的样品进行研磨、过筛，均化处理成约 0.25 mm 的颗粒。制备好的样品保存在事先清洗洁净的采样瓶（7.1）中，用于干物质的测定及试样的制备。如果样品中水分含量超过 30 %，应先采用离心机（7.6）分离出水相，再进行干燥处理。

干物质的测定

按照 HJ 613 测定土壤样品干物质含量。

试样的制备

提取

称取 2 g （精确至 0.01 g）样品（8.2）至离心管（7.7）中，加入 5 g 无水硫酸钠（6.2）分散混匀，加入 10 mL 甲醇（6.1），密封后用涡旋混匀器（7.10）涡旋混匀 2 min，超声提取 10 min，5000 r/min 离心 5 min，将上清液倒入浓缩管中。用 10 mL 甲醇（6.1）重复提取一次，合并两次提取液。

浓缩

向提取液中加入 10 mL 水，摇匀，用浓缩设备（7.8）于 40 ℃ 浓缩至 10 mL，待净化。

净化

将固相萃取柱（6.8）固定在固相萃取装置（7.9）上，依次用 5 mL 甲醇（6.1）和 5 mL水活化，始终保持柱头浸润。然后将待净化液（8.4.2）过固相萃取柱，待全部通过后，用 10 mL水冲洗样品瓶。洗涤液一并转移至柱上，弃去流出液。加压挤出或抽干萃取柱中的水后，用 10 mL 甲醇（6.1）洗脱，接收洗脱液，待初始洗脱液流出后，关闭活塞，浸泡固相萃取柱至少5 min。打开活塞，收集全部洗脱液，用甲醇（6.1）定容至 10.0 mL，混匀，经针式过滤器（6.9）过滤，待测。

处理好的试样应 4 ℃ 以下冷藏、密封、避光保存，14 d 内完成分析。

空白试样的制备

用石英砂（6.7）代替实际样品，按照与试样的制备（8.4）相同的步骤制备空白试样。

分析步骤

仪器参考条件

液相色谱参考条件

流动相 A：水，流动相 B：甲醇，梯度洗脱程序见表 1；流速：0.25 mL/min；柱温：30 ℃；进样量：10 μL。

梯度洗脱参考程序

| 时间（min） | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 80 | 20 |
| 6.0 | 40 | 60 |
| 15.0 | 40 | 60 |
| 15.1 | 0 | 100 |
| 18.0 | 0 | 100 |
| 18.1 | 80 | 20 |
| 20.0 | 80 | 20 |

质谱参考条件

离子源：电喷雾离子源（ESI），负离子模式。

监测方式：多反应监测（MRM）。

其余条件参见附录 A。

注：对于不同质谱仪器，参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化到最佳。

仪器调谐

注意不同厂家的仪器调谐参数存在一定差异，应按照仪器使用说明书在规定时间和频次内对质谱仪进行仪器质量数和分辨率的校正，以确保仪器处于最佳测试状态。

校准

标准曲线的建立

移取适量的萘酚混合标准使用液（6.6），用甲醇（6.1）稀释，配制至少 5 个浓度点的标准系列溶液，标准溶液中萘酚的质量浓度分别为：2.00 µg/L，5.00 µg/L，20.0 µg/L，50.0 µg/L，100 µg/L，200 µg/L（此为参考浓度），混匀待测。

按照仪器参考条件（9.1）由低浓度到高浓度依次对标准系列溶液进行分析，以标准系列溶液中目标化合物的质量浓度为横坐标，以其对应的峰面积为纵坐标，建立标准曲线。

标准样品的总离子色谱图

在仪器参考条件（9.1）下，α-萘酚和β-萘酚标准样品（50.0 µg/L）的总离子色谱图见图 1。

- 出峰顺序：1—β-萘酚；2—α-萘酚

萘酚标准样品总离子色谱图

试样测定

按照与标准曲线的建立（9.2.1）相同的仪器分析条件（9.1）测定待测试样。

空白试验

按照与试样测定（9.3）相同的仪器分析条件测定空白试样（8.5）。

结果计算及表示

定性分析

在相同的实验条件下，试样中目标化合物的保留时间，与标准样品中该化合物的保留时间比较，相对偏差应在 ±2.5% 范围内；且对待测样品中各化合物定性离子的相对丰度（Ksam）与浓度接近的标准溶液中对应的定性离子相对丰度（Kstd）进行比较，偏差不超过表2规定的范围，则可判定为样品中存在对应的待测物。样品中某化合物定性离子的相对丰度Ksam，按照公式（1）计算。

Ksam=A2A1×100	()

式中：Ksam——样品中某化合物定性离子的相对丰度，%；

A2——样品中某化合物二级质谱定性离子的峰面积；

A1——样品中某化合物二级质谱定量离子的峰面积。

标准溶液中某化合物定性离子的相对丰度Kstd，按照公式（2）计算。

Kstd=Astd2Astd1×100	()

式中：Kstd——标准溶液中某化合物定性离子的相对丰度，%；

Astd2——标准溶液中某化合物二级质谱定性离子的峰面积；

Astd1——标准溶液中某化合物二级质谱定量离子的峰面积。

定性确认时相对离子丰度的最大允许偏差

| Kstd（%） | Ksam最大允许偏差（%） |
| --- | --- |
| Kstd＞50 | ±20 |
| 20＜Kstd≤50 | ±25 |
| 10＜Kstd≤20 | ±30 |
| Kstd≤10 | ±50 |

结果计算

目标化合物经定性鉴别后根据定量离子的峰面积采取外标法定量。土壤中α-萘酚和β-萘酚的含量（mg/kg）按公式（3）进行计算。

wi=ρi×Vm×wdm×1000	(3)

式中：wi——样品中目标化合物的含量，mg/kg；

ρi——由校准曲线计算所得目标化合物的质量浓度，μg/L；

V——试样定容体积，mL；

m——土壤试样质量（冻干土重），g；

wdm——土壤试样干物质含量，%。

结果表示

测定结果小数点后位数的保留与方法检出限一致，最多保留 3 位有效数字。

准确度

精密度

九家实验室分别对加标浓度为 0.05 mg/kg、0.20 mg/kg、0.80 mg/kg 的石英砂样品进行了 6 次重复测定：测定α-萘酚的实验室内相对标准偏差分别为1.8%~11%、1.1%~12%、1.1%~10%；实验室间相对标准偏差分别为11 %、11 %、7.3%；重复性限分别为0.01 mg/kg、0.04 mg/kg、0.11 mg/kg；再现性限分别为 0.02 mg/kg、0.06 mg/kg、0.17 mg/kg。测定β-萘酚的实验室内相对标准偏差分别为1.2%~9.8%、1.0%~8.5%、1.2%~7.6%；；实验室间相对标准偏差分别为14 %、6.0%、4.5%；重复性限分别为0.01 mg/kg、0.03 mg/kg、0.08 mg/kg；再现性限分别为 0.02 mg/kg、0.04 mg/kg、0.12 mg/kg。

九家实验室分别对加标浓度为 0.05 mg/kg、0.20 mg/kg、0.80 mg/kg 的砂土、壤土和黏土样品进行了 6 次重复测定。测定α-萘酚的实验室内相对标准偏差分别为3.7%~14%、1.7%~13%、1.5%~8.8%；；实验室间相对标准偏差分别为 13 %、13%、16%；重复性限分别为 0.01 mg/kg、0.03 mg/kg、0.10 mg/kg；再现性限分别为 0.02 mg/kg、0.07 mg/kg、0.32 mg/kg。测定β-萘酚的实验室内相对标准偏差分别为3.3%~10%、1.3%~7.5%、2.1%~8.8%；实验室间相对标准偏差分别为12 %、8.4%、14%；重复性限分别为0.01 mg/kg、0.03 mg/kg、0.11 mg/kg；再现性限分别为 0.02 mg/kg、0.05 mg/kg、0.31 mg/kg。

精密度数据参见附录B中表B.1。

正确度

九家实验室分别对加标浓度为0.05 mg/kg、0.20 mg/kg、0.80 mg/kg的石英砂样品进行了测定。测定 α-萘酚的加标回收率范围分别为：73.4%~107%、73.0%~100%、73.4%~93.0%；加标回收率最终值分别为：88.9%±19.4%、 86.5%±18.6%、84.7%±12.4%。测定β-萘酚的加标回收率范围分别为：74.0%~116%、83.3%~100%、82.4%~95.2%；加标回收率最终值分别为：92.6%±25.2%、88.6%±10.6 %、86.8%±7.8 %。

九家实验室分别对加标浓度为 0.50 mg/kg、2.00 mg/kg 和 5.00 mg/kg 的砂土、壤土和黏土加标样品进行了测定。测定α-萘酚的加标回收率范围分别为：71.0%~107%、68.6%~100%、67.6%~112%；加标回收率最终值分别为：85.4±22.2%、82.1±21.5%、88.1±27.8%。测定β-萘酚的加标回收率范围分别为：78.6%~110%、73.0%~97.3%、67.3%~115%；加标回收率最终值分别为：89.4±21.2%、86.0±14.2%、93.2±26.3%。

正确度数据参见附录B中表B.2。

质量保证和质量控制

空白试验

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）至少测定一个实验室空白，其测定结果应低于方法检出限。

校准

每批样品应建立标准曲线，相关系数应≥0.995，否则应重新绘制标准曲线。

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）应测定一个标准曲线中间浓度点，其测定结果与标准值相对误差在±20%之内，否则应重新绘制标准曲线。

平行样

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）至少测定一个平行样，平行样的相对偏差应在±30%之内。

空白加标

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）至少测定一个空白加标样品，加标回收率应在60%～130%之间。

基体加标

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）至少测定一个基体加标样品，土壤样品的加标回收率应在60%～130%之间。

废物处理

实验中产生的废物应分类收集，统一保管，并做好相应标识，委托有资质的单位进行处理。

（资料性）
质谱参考条件

质谱参考条件如下：

喷雾电压：-4500 V。

离子源温度：550 ℃。

雾化气压力：1.25 MPa。

辅助气压力：1.25 MPa。

气帘气压力：0.75 MPa。

目标化合物的多反应监测条件见表 A.1。

目标化合物的多反应监测条件

| 化合物名称 | 英文名称 | CAS号 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 去簇电压 （V） | 碰撞能量 （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-萘酚 | α-naphthol | 90-15-3 | 143.0 | 40.9 | -80 | -56 |
|  |  |  |  | 115.0a | -80 | -34 |
| β-萘酚 | β-naphthol | 135-19-3 | 143.0 | 65.0 | -80 | -34 |
|  |  |  |  | 115.0a | -80 | -34 |
| a为定量离子。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
方法的精密度和正确度

采用超声波提取和 HLB 柱净化的方法，测定 3 种不同浓度样品的精密度，以基体加标回收率表示正确度。表 B.1～B.2 中列出了方法的精密度和正确度。

方法的精密度汇总表

| 化合物名称 | 样品类型 | 加标浓度 （mg/kg） | 总均值 （mg/kg） | 实验室内相 对标准偏差 （%） | 实验室间相 对标准偏差 （%） | 重复性限 （mg/kg） | 再现性限 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-萘酚 | 石英砂 | 0.05 | 0.044 | 1.8~11 | 11 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.20 | 0.173 | 1.1~12 | 11 | 0.04 | 0.06 |
|  |  | 0.80 | 0.678 | 1.1~10 | 7.3 | 0.11 | 0.17 |
|  | 砂土 | 0.05 | 0.043 | 3.7~14 | 13 | 0.01 | 0.02 |
|  | 壤土 | 0.20 | 0.164 | 1.7~13 | 13 | 0.03 | 0.07 |
|  | 黏土 | 0.80 | 0.705 | 1.5~8.8 | 16 | 0.10 | 0.32 |
| β-萘酚 | 石英砂 | 0.05 | 0.046 | 1.2~9.8 | 14 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | 0.20 | 0.177 | 1.0~8.5 | 6.0 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 0.80 | 0.694 | 1.2~7.6 | 4.5 | 0.08 | 0.12 |
|  | 砂土 | 0.05 | 0.045 | 3.3~10 | 12 | 0.01 | 0.02 |
|  | 壤土 | 0.20 | 0.172 | 1.3~7.5 | 8.4 | 0.03 | 0.05 |
|  | 黏土 | 0.80 | 0.745 | 2.1~8.8 | 14 | 0.11 | 0.31 |

方法的正确度汇总表

| 化合物名称 | 样品类型 | 加标浓度 （mg/kg） | 加标回收率范围（%） | 标准偏差（%） | 加标回收率最终值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-萘酚 | 石英砂 | 0.05 | 73.4~107 | 9.7 | 88.9±19.4 |
|  |  | 0.20 | 73.0~100 | 9.3 | 86.5±18.6 |
|  |  | 0.80 | 73.4~93.0 | 6.2 | 84.7±12.4 |
|  | 砂土 | 0.05 | 71.0~107 | 11.1 | 85.4±22.2 |
|  | 壤土 | 0.20 | 68.6~100 | 10.7 | 82.1±21.5 |
|  | 黏土 | 0.80 | 67.6~112 | 13.9 | 88.1±27.8 |
| β-萘酚 | 石英砂 | 0.05 | 74.3~116 | 12.6 | 92.6±25.2 |
|  |  | 0.20 | 83.3~100 | 5.3 | 88.6±10.6 |
|  |  | 0.80 | 82.4~95.2 | 3.9 | 86.8±7.8 |
|  | 砂土 | 0.05 | 78.6~110 | 10.6 | 89.4±21.2 |
|  | 壤土 | 0.20 | 73.0~97.3 | 7.1 | 86.0±14.2 |
|  | 黏土 | 0.80 | 67.3~115 | 13.1 | 93.2±26.3 |