| ICS | 73.040 |
| --- | --- |
| CCS | D21 |

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

煤及粉煤灰 钪、钇、镧、铈等16个稀土元素含量测定 微波消解-电感耦合等离子体  质谱法

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2025年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局       发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂或材料	2

6  仪器设备	2

7  样品	3

8  试验步骤	3

9  试验数据处理	4

10  精密度	5

11  正确度	5

12  质量保证和质量控制	7

附录A（资料性）  单元素标准储备溶液的配制	8

附录B（资料性）  仪器参考工作条件	10

附录C（资料性）  实验室间试验结果的统计数据	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质实验测试中心、河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队、华北电力大学。

本文件主要起草人：李晓敬、刘爱琴、梁水荣、孙凯茜、冉卓、刘安、宋娟娟、侯殷、胡艳巧、安彩秀、王泽宇、央珠、刘松涛、金倩、王鹏、孟建卫、王磊。

煤及粉煤灰 钪、钇、镧、铈等16个稀土元素含量测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了微波消解－电感耦合等离子体质谱法测定煤及粉煤灰中钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等稀土元素含量。

本文件适用于煤及粉煤灰中钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等16个稀土元素的测定。

当称样量在0.1 g，定容体积为50 mL时，方法检出限及测定范围见表1。

方法检出限和测定范围

| 元素 | 检出限（μg/g） | 测定范围（μg/g） | 元素 | 检出限（μg/g） | 测定范围（μg/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钪（Sc） | 0.018 | 0.061～500 | 钆（Gd） | 0.0040 | 0.013～250 |
| 钇（Y） | 0.018 | 0.060～500 | 铽（Tb） | 0.0032 | 0.011～250 |
| 镧（La） | 0.022 | 0.073～2500 | 镝（Dy） | 0.0030 | 0.010～250 |
| 铈（Ce） | 0.065 | 0.22～2500 | 钬（Ho） | 0.0036 | 0.012～250 |
| 镨（Pr） | 0.0040 | 0.013～500 | 铒（Er） | 0.0033 | 0.011～250 |
| 钕（Nd） | 0.017 | 0.057～500 | 铥（Tm） | 0.0033 | 0.011～250 |
| 钐（Sm） | 0.0041 | 0.014～250 | 镱（Yb） | 0.0026 | 0.0087～250 |
| 铕（Eu） | 0.0067 | 0.022～250 | 镥（Lu） | 0.0037 | 0.012～250 |

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

煤及粉煤灰样品用硝酸、硫酸、高氯酸和氢氟酸经高温微波消解预处理后，电热板上蒸发赶尽氢氟酸，至硫酸白烟冒尽，采用王水加热浸取，样品中Sc、Y、La、Ce等16个稀土元素以离子状态转移到浸提液中，浸提液经过雾化由载气送入电感耦合等离子体质谱仪的炬焰中，根据质荷比进行分离，通过测量质谱的峰面积来测定样品中元素的含量。

试剂或材料

警示——本文件中所使用的氢氟酸、盐酸、硝酸、高氯酸、硫酸等均具有强烈的化学腐蚀性和刺激性，应避免直接接触，相关操作应由具备正规实验室工作经验的人员在通风橱中进行。

除非另有说明，在分析中仅使用符合国家标准的分析纯及以上化学试剂，以及符合GB/T 6682规定的二级水。

氢氟酸：ρ（HF）=1.13 g/mL。

硝酸：ρ（HNO3）=1.42 g/mL。

高氯酸：ρ（HClO4）=1.67 g/mL。

硫酸：ρ（H2SO4）=1.84 g/mL。

王水溶液（1+1）：750 mL盐酸（ρ=1.19 g/mL）与250 mL硝酸（5.2）混合，摇匀，与等体积水混匀，用时配制。

硝酸溶液（5+95）：将5份硝酸（5.2）与95份水混合。

单元素标准储备液（浓度为1000 μg/mL）：具体配制见附录A，或可直接购买有证标准溶液。

单元素标准工作溶液（浓度为100 μg/mL）：分取10.0 mL各单元素标准储备液钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥（5.7）分别置于100 mL容量瓶中，加入5 mL王水溶液（5.5），用水稀释至刻度，摇匀。

稀土元素混合标准工作溶液：

混合标准工作溶液（ρ=10.0 μg/mL）：分取10.0 mL单元素标准工作溶液钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕（5.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL王水溶液（5.5），用水稀释至刻度，摇匀。

混合标准工作溶液（ρ=10.0 μg/mL）：分取10.0 mL单元素标准工作溶液钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥（5.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL王水溶液（5.5），用水稀释至刻度，摇匀。

内标元素工作溶液（ρ=10.0 ng/mL）：分取铑、铼单元素标准储备液（5.7）进行逐级稀释配制得到。

单元素干扰溶液（ρ= l.0 μg/mL）：分取0.1 mL钡、铈、镨、钕、钐单元素标准储备液（5.7）分别置于100 mL容量瓶中，加入5 mL王水溶液（5.5），用水稀释至刻度，摇匀，用以求干扰校正系数k。

仪器调谐溶液：分取锂、钇、铈、钴、铊的标准储备溶液（ρ=l000 μg/mL）用硝酸溶液（5.6）逐级稀释至质量浓度为1 ng/mL的混合溶液。

氩气：φ（Ar）≥99.995%。

氦气：φ（He）≥99.995%。

仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪：仪器能在5 u～250 u质量范围内进行扫描，调谐元素锂、钇、铈、钴、铊信号的最小分辨率为在5%峰高处1 u峰宽。

微波消解仪：测温范围（常温～280 ℃），温度控制波动±1 ℃，测压范围（常压～10 MPa），压力控制波动±0.5 MPa。附微波消解管，TFM材质，规格100 mL，最高使用温度不小于260 ℃，最大耐压不小于10 MPa。

聚四氟乙烯烧杯：50 mL。

聚乙烯容量瓶：50 mL。

控温式电热板：最高温度不小于260 ℃，温度控制波动±5 ℃。

分析天平：感量0.1 mg。

烘箱：最高温度300 ℃，控温精度±5 ℃。

样品

按照GB/T 14505的相关规定制备样品，样品粒径应小于74 μm。

样品在60 ℃～80 ℃烘箱（6.7）中预干燥 2 h～4 h，置于干燥器中，冷却至室温。

称取0.05 g～0.1 g样品，精确至0.1 mg。

试验步骤

空白试验

随同样品进行不少于2份空白试验，所用试剂应取自同一瓶，加入同等的量，制备全流程空白溶液。

验证试验

每次分析采用加标方式或不少于2个同类型、含量相近的有证标准物质进行验证，与试样同时分析。

样品消解

将样品（7.3）置于微波消解管中，加入3 mL硝酸（5.2），1.5 mL氢氟酸（5.1），1.5 mL高氯酸（5.3）和3 mL硫酸（5.4），旋紧管盖后置于微波消解仪中，按微波消解仪工作条件进行条件设置，参见表2，消解样品。消解完成，冷却后取出微波消解管，缓慢打开管盖排气，将溶液转移至聚四氟乙烯烧杯（6.3）中，用少量水冲洗内盖，将聚四氟乙烯烧杯（6.3）放在220 ℃控温式电热板（6.5）上，蒸发至硫酸白烟冒尽，加入王水溶液（5.5）5 mL，加热浸取5 min后，冷却至室温，转移至50 mL聚乙烯容量瓶（6.4）中定容，摇匀待测。

微波消解程序参考工作条件

| 步骤1 |  |  | 步骤2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 升温时间（min） | 保温时间（min） | 温度（℃） | 升温时间（min） | 保温时间（min） |
| 180 | 25 | 15 | 210 | 20 | 40 |

测定

仪器调试

按照电感耦合等离子体质谱仪操作说明书规定条件启动仪器，进行初始化调试。仪器稳定至少30 min，稳定后用仪器调谐溶液（5.12）进行仪器参数最佳化调试。分析仪器参考工作条件、待测元素和内标元素质量数（m/z）的选择见附录B。

校准曲线的绘制

依次配制一系列待测元素校准溶液（见表3），在聚乙烯容量瓶（6.4）中分别取一定体积的混合标准工作溶液（5.9.1，5.9.2），加入5 mL王水溶液（5.5），用水稀释至刻度，摇匀。采用铑、铼为内标元素，在测定过程中通过三通在线引入内标元素工作溶液（5.10），用电感耦合等离子体质谱仪进行测定。以各元素质量浓度为横坐标，各待测元素与内标元素的信号强度之比为纵坐标，建立校准曲线。

校准溶液系列

| 元素 | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- |
| 钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕 | 0.0 0.5 2.0 5.0 10.0 50.0 100 300 500 |
| 钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥 | 0.0 0.5 2.0 5.0 10.0 50.0 100 |
| 使用过程中由于不同元素的质量浓度范围不同，应根据样品实际含量选择合适的质量浓度范围。 |  |

测定

按照测定条件进行样品溶液（8.3）的测定，同时测定空白试验溶液（8.1）和验证试验溶液（8.2）。

试验数据处理

计算结果

样品中待测元素含量以质量分数ωB计，数值以微克每克（μg/g）表示，按式（1）计算：

ω=（ρ-ρ0）m×V×10-3	()

式中：

ρ ——样品测定溶液中待测物质量浓度的数值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0 ——空白试验溶液中待测物质量浓度的数值，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——样品测定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

m ——试验用样品质量的数值，单位为克（g）。

干扰校正

干扰校正系数（k）按公式（2）计算：

k=ρeqρin	()

式中：

——干扰物标准溶液测得的相当分析物的等效质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

——干扰物标准溶液的已知质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）。

被测溶液的真实质量浓度按公式（3）计算：

ρtr=ρgr-kρxin	()

式中：

ρtr ——扣除干扰后的真实质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρgr ——待测元素存在干扰时测得的总质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

k ——干扰校正系数；

ρxin ——被测样品溶液中干扰物的实测质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）。

结果表示

计算结果按GB/T 14505表示为：XXXX μg/g、 XXX μg/g、XX.X μg/g、X.XX μg/g、0.XX μg/g、0.0XX μg/g、0.00XX μg/g。

精密度

按GB/T 6379.2规定的方法，在重复性条件下，对同一样品获得的两次独立测试结果，在表4给出的水平范围内，其绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4所列方程式计算。

按GB/T 6379.2规定的方法，在再现性条件下，对同一样品获得的两次独立测试结果，在表4给出的水平范围内，其绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4所列方程式计算。

对测试结果进行统计分析，实验室间试验结果得到的统计数据见附录C。

方法精密度

| 元素 | 水平范围m（μg/g） | 重复性限r（μg/g） | 再现性限R（μg/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钪（Sc） | 3.01~28.9 | r=0.1145m0.9321 | R=0.1137m1.0469 |
| 钇（Y） | 8.87~74.6 | r=0.2128m0.6517 | R=0.1064m1.0143 |
| 镧（La） | 14.1~128 | r=0.1291m0.9085 | R=0.1002m1.0600 |
| 铈（Ce） | 26.8~237 | r=0.1389m0.8842 | R=0.0963m1.0329 |
| 镨（Pr） | 3.00~25.3 | r=0.0983m | R=0.1319m |
| 钕（Nd） | 9.72~87.7 | r=0.0837m1.0348 | R=0.0790m1.1270 |
| 钐（Sm） | 1.79~15.3 | r=0.1165m0.9150 | R=0.1210m1.0233 |
| 铕（Eu） | 0.35~2.74 | r=0.0860m1.1132 | R=0.1042m1.0286 |
| 钆（Gd） | 1.71~14.1 | r=0.1260m0.8200 | R=0.1434m0.9315 |
| 铽（Tb） | 0.28~2.28 | r=0.0966m | R=0.1288m |
| 镝（Dy） | 1.65~13.3 | r=0.0902m | R=0.1224m |
| 钬（Ho） | 0.32~2.67 | r=0.0986m0.8200 | R=0.1361m1.1427 |
| 铒（Er） | 0.99~7.70 | r=0.0834m | R=0.1061m |
| 铥（Tm） | 0.15~1.10 | r=0.1028m | R=0.1310m |
| 镱（Yb） | 0.93~7.21 | r=0.0862m0.9444 | R=0.1154m1.0096 |
| 镥（Lu） | 0.13~1.04 | r=0.0938m0.8561 | R=0.1106m0.9057 |

正确度

实验室内根据4件煤样品和2件粉煤灰样品各元素含量进行加标测定，液体加标浓度为样品浓度的0.5～2倍。煤样品和粉煤灰样品中钪元素的加标回收率为92.0%～98.7%，钇元素的加标回收率为97.5%～105%，镧元素的加标回收率为92.9%～101%，铈元素的加标回收率为92.0%～105%，镨元素的加标回收率为92.0%～108%，钕元素的加标回收率为91.2%～107%，钐元素的加标回收率为93.5%～108%，铕元素的加标回收率为94.0%～108%，钆元素的加标回收率为92.7%～106%，铽元素的加标回收率为90.0%～105%，镝元素的加标回收率为91.3%～106%，钬元素的加标回收率为90.9%～109%，铒元素的加标回收率为91.3%～106%，铥元素的加标回收率为93.5%～107%，镱元素的加标回收率为91.3%～100%，镥元素的加标回收率为92.9%～108%。

方法正确度统计结果

| 元素 | 水平mj | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钪（Sc） | 加标浓度(μg) | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
|  | 回收率（%） | 92.0 | 94.0 | 93.5 | 96.8 | 95.0 | 95.5 |
| 钇（Y） | 加标浓度(μg) | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |
|  | 回收率（%） | 105 | 102 | 100 | 105 | 97.4 | 103 |
| 镧（La） | 加标浓度(μg) | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 5.00 |
|  | 回收率（%） | 94.0 | 96.5 | 93.0 | 101 | 94.6 | 93.0 |
| 铈（Ce） | 加标浓度(μg) | 2.00 | 2.00 | 0.10 | 2.50 | 5.00 | 10.0 |
|  | 回收率（%） | 105 | 104 | 105 | 101 | 95.0 | 92.0 |
| 镨（Pr） | 加标浓度(μg) | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
|  | 回收率（%） | 93.2 | 94.0 | 108 | 96.0 | 98.0 | 103 |
| 钕（Nd） | 加标浓度(μg) | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |
|  | 回收率（%） | 106 | 107 | 105 | 91.0 | 101 | 95.0 |
| 钐（Sm） | 加标浓度(μg) | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
|  | 回收率（%） | 105 | 105 | 105 | 95.0 | 108 | 94.8 |
| 铕（Eu） | 加标浓度(μg) | 0.025 | 0.025 | 0.10 | 0.025 | 0.050 | 0.10 |
|  | 回收率（%） | 94.0 | 98.0 | 100 | 108 | 100 | 105 |
| 钆（Gd） | 加标浓度(μg) | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.10 | 0.25 | 0.50 |
|  | 回收率（%） | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 105 | 104 | 93.0 |
| 铽（Tb） | 加标浓度(μg) | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | 0.050 | 0.10 |
|  | 回收率（%） | 92.0 | 92.0 | 96.0 | 106 | 98.0 | 105 |
| 镝（Dy） | 加标浓度(μg) | 0.10 | 0.10 | 0.0050 | 0.10 | 0.25 | 0.50 |
|  | 回收率（%） | 105 | 105 | 100 | 95.0 | 94.0 | 91.0 |
| 钬（Ho） | 加标浓度(μg) | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | 0.050 | 0.10 |
|  | 回收率（%） | 94.0 | 92.0 | 100 | 108 | 100 | 98.0 |
| 铒（Er） | 加标浓度(μg) | 0.10 | 0.10 | 0.0050 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
|  | 回收率（%） | 95.0 | 95.0 | 100 | 105 | 92.0 | 106 |
| 铥（Tm） | 加标浓度(μg) | 0.010 | 0.010 | 1.00 | 0.010 | 0.025 | 0.050 |
|  | 回收率（%） | 95.0 | 95.0 | 93.5 | 100 | 108 | 100 |
| 镱（Yb） | 加标浓度(μg) | 0.050 | 0.050 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
|  | 回收率（%） | 100 | 100 | 95.0 | 95.0 | 96.0 | 97.2 |
| 镥（Lu） | 加标浓度(μg) | 0.010 | 0.010 | 0.50 | 0.010 | 0.025 | 0.050 |
|  | 回收率（%） | 100 | 105 | 92.6 | 105 | 108 | 106 |

质量保证和质量控制

对于每次批量测量，需根据待测样品中钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥的含量范围，制作校准曲线，测量值应在曲线的线性范围之内，校准曲线的相关系数γ≥0.999。

每测试10个~20个样品溶液后，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化，分析测试相对偏差应控制在5%以内。

监测钡、铈、镨、钕和钐等干扰元素，当元素铕、钆、铽、镝、钬的干扰量值是被测量值的三分之一以下时，用干扰系数法扣除干扰量值，大于三分之一时则方法不适用，应去除干扰元素。

（资料性）
单元素标准储备溶液的配制

钪标准溶液[ρ（Sc）=1000 μg/mL]

- 称取已于800 ℃条件下灼烧1 h后的光谱纯三氧化二钪（Sc2O3）0.1534 g置于烧杯中，加入20 mL盐酸（1+1），低温加热溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

钇标准溶液[ρ（Y）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二钇（Y2O3）0.1270 g置于烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

镧标准溶液[ρ（La）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二镧（La₂O3）0.1173 g置于烧杯中，用水润湿，加入20 mL盐酸（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铈标准溶液[ρ（Ce）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯二氧化铈（CeO2）0.1228 g置于烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），并缓慢加入2 mL过氧化氢，低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

镨标准溶液[ρ（Pr）=1000 μg/mL]

- 称取高纯氧化镨（Pr6O11）0.1208 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

钕标准溶液[ρ（Nd）=1000 μg/mL]

- 称取高纯三氧化二钕（Nd₂O₃）0.1166 g置于烧杯中，加入40 mL盐酸（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

钐标准溶液[ρ（Sm）=1000 μg/mL]

- 称取高纯三氧化二钐（Sm₂O3）0.1160 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铕标准溶液[ρ（Eu）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的光谱纯三氧化二铕（Eu₂O₃）0.1158 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

钆标准溶液[ρ（Gd）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的光谱纯三氧化二钆（Gd₂O₃）0.1153 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铽标准溶液[ρ（Tb）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯氧化铽（Tb4O7）0.1176 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

镝标准溶液[ρ（Dy）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的光谱纯三氧化二镝（Dy2O3）0.1148 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

钬标准溶液[ρ（Ho）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二钬（Ho₂O3）0.1146 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铒标准溶液[ρ（Er）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二铒（Er₂O3）0.1144 g置于烧杯中，加入40 mL盐酸（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铥标准溶液[ρ（Tm）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的光谱纯三氧化二铥（Tm2O3）0.1142 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

镱标准溶液[ρ（Yb）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二镱（Yb₂O3）0.1139 g置于烧杯中，加入20 mL盐酸（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

镥标准溶液[ρ（Lu）=1000 μg/mL]

- 称取已于850 ℃条件下灼烧2 h的高纯三氧化二镥（Lu₂O₃）0.1137 g置于烧杯中，加入30 mL王水（1+1），低温加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铼标准溶液[ρ（Re）=1000 μg/mL]

- 称取1.4406 g高纯铼酸铵（NH4ReO4）于250 mL烧杯中，加水溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

铑标准溶液[ρ（Rh）=1000 μg/mL]

- 称取已于干燥器干燥2 h后的光谱纯氯铑酸铵[(NH4)3RhCl6·1.5H2O]0.3860 g于50 mL烧杯中，加入10 mL盐酸和少量氯化钠溶解，移入100 mL容量瓶中，用盐酸（1+9）稀释至刻度后，摇匀。

钡标准溶液[ρ（Ba）=1000 μg/mL]

- 称取0.1437 g经105 ℃干燥2 h的高纯碳酸钡（BaCO3）置于烧杯中，加入水及20 mL硝酸（1+1），加热至溶解。冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

（资料性）
仪器参考工作条件

使用电感耦合等离子体质谱仪的参考工作条件见表B.1。

电感耦合等离子体质谱仪测定条件

| 工作参数 | 设定值 | 工作参数 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入射功率 | 1550 W | 雾化器 | 高盐/同心雾化器 |
| 等离子体气流量 | 15 L/min | 采样锥/截取锥 | 镍/铂锥 |
| 载气流速 | 1.15 L/min | 采样深度 | 8.0 mm～10 mm |
| 稀释气流量 | 0.15 L/min | 采集模式 | 跳峰 |
| 氦气流量 | 4 mL/min～5 mL/min | 质量采集方式 | 脉冲/模拟 |
| 雾化室温度 | 2 ℃ | 采集时间 | 0.1 s/点～0.3 s/点 |
| 样品提升速率 | 0.3 r/s | 重复次数 | 2次～3次 |
| 分析模式 | 采用He模式 |  |  |

本文件测定元素的分析质量数、内标及干扰元素见表B.2。

分析质量数、内标及干扰注释

| 元素 | 分析质量数 | 内标 | 干扰注释 | 监测同位素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钪（Sc） | 45 | 103Rh |  |  |
| 钇（Y） | 89 | 103Rh |  |  |
| 镧（La） | 139 | 103Rh |  |  |
| 铈（Ce） | 140 | 103Rh |  |  |
| 镨（Pr） | 141 | 103Rh |  |  |
| 钕（Nd） | 146 | 185Re |  |  |
| 钐（Sm） | 147 | 185Re |  |  |
| 铕（Eu） | 153 | 185Re | 137Ba16O | 137Ba |
| 钆（Gd） | 157 | 185Re | 140Ce16O1H,141Pr16O | 140Ce,141Pr |
| 铽（Tb） | 159 | 185Re | 143Nd16O | 143Nd |
| 镝（Dy） | 163 | 185Re | 147Sm16O,145Nd18O | 147Sm,145Nd |
| 钬（Ho） | 165 | 185Re | 149Sm16O | 149Sm |
| 铒（Er） | 166 | 185Re |  |  |
| 铥（Tm） | 169 | 185Re |  |  |
| 镱（Yb） | 172 | 185Re |  |  |
| 镥（Lu） | 175 | 185Re |  |  |
| 干扰注释栏中的多原子离子干扰需采用求干扰校正系数的方法进行校正，也可采用电感耦合等离子体质谱仪的He模式消除氧化物干扰。 |  |  |  |  |

（资料性）
实验室间试验结果的统计数据

根据GB/T6379.2采用6家协作实验室对4件煤样品和2件粉煤灰样品的测试结果进行统计分析，确定了测量方法的重复性限与再现性限，统计结果见表C.1～表C.16（其中M1～M4分别对应GBW11104，GBW11110，GBW11112，GBW11117；FMH1、FMH2分别对应GBW(E)110101、GBW(E)110102）。

煤及粉煤灰样品中钪含量的重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 5.96 | 4.77 | 3.08 | 4.13 | 14.4 | 28.5 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.44 | 1.01 |
| 重复性变异系数（%） | 2.97 | 4.87 | 3.91 | 3.36 | 3.07 | 3.56 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.50 | 0.66 | 0.34 | 0.39 | 1.25 | 2.87 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.84 | 1.20 |
| 再现性变异系数（%） | 3.65 | 5.05 | 4.46 | 3.90 | 5.82 | 4.22 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.62 | 0.68 | 0.39 | 0.46 | 2.37 | 3.40 |

煤及粉煤灰样品中钇含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 14.1 | 12.5 | 8.64 | 15.6 | 40.3 | 72.8 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.37 | 0.40 | 0.29 | 0.53 | 1.00 | 1.08 |
| 重复性变异系数（%） | 2.65 | 3.21 | 3.34 | 3.41 | 2.48 | 1.49 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 1.06 | 1.13 | 0.82 | 1.50 | 2.83 | 3.06 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.57 | 0.47 | 0.32 | 0.64 | 1.86 | 2.63 |
| 再现性变异系数（%） | 4.01 | 3.77 | 3.72 | 4.13 | 4.62 | 3.61 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 1.60 | 1.33 | 0.91 | 1.82 | 5.26 | 7.43 |

煤及粉煤灰样品中镧含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 22.6 | 16.1 | 14.1 | 17.5 | 53.4 | 129 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.76 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 1.72 | 3.90 |
| 重复性变异系数（%） | 3.38 | 3.42 | 4.48 | 2.99 | 3.23 | 3.02 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 2.16 | 1.56 | 1.79 | 1.48 | 4.87 | 11.0 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.57 | 2.33 | 6.60 |
| 再现性变异系数（%） | 3.83 | 5.01 | 5.05 | 3.27 | 4.36 | 5.12 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 2.45 | 2.28 | 2.02 | 1.62 | 6.58 | 18.7 |

煤及粉煤灰样品中铈含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 46.5 | 33.0 | 26.8 | 40.2 | 103 | 241 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 1.72 | 1.18 | 1.02 | 0.98 | 2.55 | 7.05 |
| 重复性变异系数（%） | 3.69 | 3.56 | 3.80 | 2.44 | 2.48 | 2.92 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 4.86 | 3.33 | 2.88 | 2.77 | 7.21 | 19.9 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 1.82 | 1.26 | 1.03 | 1.70 | 3.48 | 10.9 |
| 再现性变异系数（%） | 3.92 | 3.81 | 3.84 | 4.24 | 3.37 | 4.50 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 5.15 | 3.55 | 2.91 | 4.82 | 9.83 | 30.7 |

煤及粉煤灰样品中镨含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 4.78 | 3.52 | 2.81 | 4.35 | 11.4 | 25.4 |

表C.5  煤及粉煤灰样品中镨含量重复性限和再现性限统计结果（续）

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.15 | 0.086 | 0.12 | 0.19 | 0.39 | 0.92 |
| 重复性变异系数（%） | 3.22 | 2.43 | 4.11 | 4.26 | 3.44 | 3.61 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.52 | 1.11 | 2.60 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.51 | 1.24 |
| 再现性变异系数（%） | 4.27 | 4.00 | 5.76 | 4.80 | 4.51 | 4.90 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.58 | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 1.45 | 3.52 |

煤及粉煤灰样品中钕含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 16.9 | 12.8 | 9.50 | 17.3 | 39.8 | 86.3 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.61 | 0.39 | 0.26 | 0.66 | 1.59 | 2.57 |
| 重复性变异系数（%） | 3.58 | 3.02 | 2.76 | 3.82 | 4.00 | 2.98 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 1.71 | 1.09 | 0.74 | 1.87 | 4.51 | 7.26 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.77 | 1.70 | 4.44 |
| 再现性变异系数（%） | 3.62 | 3.97 | 3.81 | 4.45 | 4.26 | 5.15 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 1.73 | 1.44 | 1.02 | 2.18 | 4.80 | 12.6 |

煤及粉煤灰样品中钐含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 2.96 | 2.50 | 1.81 | 3.49 | 7.53 | 15.4 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.099 | 0.11 | 0.060 | 0.17 | 0.26 | 0.48 |
| 重复性变异系数（%） | 3.36 | 4.28 | 3.31 | 4.92 | 3.42 | 3.12 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.49 | 0.73 | 1.36 |

表C.7  煤及粉煤灰样品中钐含量重复性限和再现性限统计结果（续）

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.11 | 0.13 | 0.072 | 0.18 | 0.36 | 0.67 |
| 再现性变异系数（%） | 3.57 | 5.28 | 3.97 | 5.06 | 4.80 | 4.34 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.30 | 0.37 | 0.20 | 0.50 | 1.02 | 1.89 |

煤及粉煤灰样品中铕含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.50 | 0.49 | 0.35 | 0.66 | 1.47 | 2.76 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.022 | 0.049 | 0.092 |
| 重复性变异系数（%） | 2.29 | 2.92 | 2.84 | 3.32 | 3.34 | 3.32 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.032 | 0.040 | 0.028 | 0.062 | 0.14 | 0.26 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.025 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.059 | 0.097 |
| 再现性变异系数（%） | 5.05 | 3.06 | 3.00 | 3.85 | 3.98 | 3.51 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.071 | 0.042 | 0.030 | 0.072 | 0.17 | 0.27 |

煤及粉煤灰样品中钆含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 2.76 | 2.45 | 1.72 | 3.37 | 7.20 | 14.3 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.10 | 0.10 | 0.075 | 0.12 | 0.17 | 0.48 |
| 重复性变异系数（%） | 3.80 | 4.02 | 4.34 | 3.46 | 2.41 | 3.34 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.49 | 1.35 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.14 | 0.11 | 0.082 | 0.15 | 0.37 | 0.56 |
| 再现性变异系数（%） | 5.13 | 4.63 | 4.79 | 4.40 | 5.20 | 3.89 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.42 | 1.06 | 1.57 |

煤及粉煤灰样品中铽含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.48 | 1.13 | 2.27 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.093 |
| 重复性变异系数（%） | 3.69 | 3.82 | 3.79 | 3.38 | 1.96 | 4.08 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.045 | 0.041 | 0.030 | 0.046 | 0.063 | 0.26 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 0.021 | 0.052 | 0.10 |
| 再现性变异系数（%） | 4.88 | 4.74 | 4.60 | 4.32 | 4.59 | 4.44 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.059 | 0.051 | 0.036 | 0.059 | 0.15 | 0.28 |

煤及粉煤灰样品中镝含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 2.57 | 2.28 | 1.63 | 2.70 | 6.62 | 13.0 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.11 | 0.090 | 0.056 | 0.062 | 0.14 | 0.43 |
| 重复性变异系数（%） | 4.21 | 3.96 | 3.42 | 2.30 | 2.11 | 3.31 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.40 | 1.22 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.13 | 0.10 | 0.072 | 0.081 | 0.31 | 0.59 |
| 再现性变异系数（%） | 5.05 | 4.51 | 4.45 | 2.99 | 4.69 | 4.53 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.88 | 1.67 |

煤及粉煤灰样品中钬含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

表C.12  煤及粉煤灰样品中钬含量重复性限和再现性限统计结果（续）

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 0.55 | 1.33 | 2.72 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.029 | 0.021 | 0.012 | 0.016 | 0.046 | 0.077 |
| 重复性变异系数（%） | 5.75 | 4.48 | 3.72 | 2.86 | 3.48 | 2.81 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.083 | 0.058 | 0.034 | 0.044 | 0.13 | 0.22 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.030 | 0.023 | 0.013 | 0.018 | 0.058 | 0.17 |
| 再现性变异系数（%） | 5.95 | 4.92 | 3.96 | 3.24 | 4.32 | 6.20 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.086 | 0.064 | 0.036 | 0.050 | 0.16 | 0.48 |

煤及粉煤灰样品中铒含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 1.59 | 1.39 | 0.97 | 1.64 | 3.90 | 7.60 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.044 | 0.045 | 0.027 | 0.047 | 0.13 | 0.21 |
| 重复性变异系数（%） | 2.78 | 3.27 | 2.79 | 2.85 | 3.44 | 2.77 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.12 | 0.13 | 0.076 | 0.13 | 0.38 | 0.60 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.063 | 0.051 | 0.039 | 0.050 | 0.17 | 0.29 |
| 再现性变异系数（%） | 3.94 | 3.65 | 4.02 | 3.08 | 4.29 | 3.76 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.47 | 0.81 |

煤及粉煤灰样品中铥含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.56 | 1.10 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.0072 | 0.0091 | 0.0051 | 0.0094 | 0.019 | 0.038 |
| 重复性变异系数（%） | 3.06 | 4.55 | 3.56 | 3.94 | 3.49 | 3.44 |

表C.14  煤及粉煤灰样品中铥含量重复性限和再现性限统计结果（续）

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.020 | 0.026 | 0.015 | 0.026 | 0.055 | 0.11 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.011 | 0.011 | 0.0068 | 0.010 | 0.021 | 0.059 |
| 再现性变异系数（%） | 4.51 | 5.53 | 4.68 | 4.25 | 3.79 | 5.31 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.030 | 0.031 | 0.019 | 0.029 | 0.060 | 0.17 |

煤及粉煤灰样品中镱含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 1.55 | 1.34 | 0.90 | 1.55 | 3.59 | 7.10 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.061 | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.13 | 0.17 |
| 重复性变异系数（%） | 3.96 | 3.54 | 2.82 | 1.96 | 3.61 | 2.39 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.17 | 0.13 | 0.072 | 0.086 | 0.37 | 0.48 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.072 | 0.056 | 0.036 | 0.059 | 0.14 | 0.31 |
| 再现性变异系数（%） | 4.67 | 4.22 | 4.05 | 3.81 | 3.86 | 4.37 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 0.88 |

煤及粉煤灰样品中镥含量重复性限和再现性限统计结果

| 统计参数 | M1 | M2 | M3 | M4 | FMH1 | FMH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 可接受结果的验室数（p） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总平均值（y-）（μg/g） | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.56 | 1.04 |
| 重复性标准差（Sr）（μg/g） | 0.010 | 0.0081 | 0.0064 | 0.0097 | 0.019 | 0.036 |
| 重复性变异系数（%） | 4.36 | 4.03 | 4.60 | 4.01 | 3.46 | 3.45 |
| 重复性限（r）（2.8×Sr）（μg/g） | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.027 | 0.055 | 0.10 |
| 再现性标准差（SR）（μg/g） | 0.011 | 0.0087 | 0.0066 | 0.012 | 0.021 | 0.043 |
| 再现性变异系数（%） | 4.60 | 4.32 | 4.79 | 4.94 | 3.81 | 4.13 |
| 再现性限（R）（2.8×SR）（μg/g） | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.034 | 0.060 | 0.12 |