ICS   点击此处添加ICS号

CCS  点击此处添加 CCS 号

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

入海河口在线监测技术规范

（网上征求意见稿）

（本草案完成时间：2025 年 9 月 3 日）

XXXX - XX - XX 实施发布

XXXX - XX - XX 发布

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测项目	1

5 站位选址	2

6 系统性能	2

7 安装与试运行	4

8 验收	4

9 运行维护	4

10 数据质量保证与控制	6

11 数据采集频率与有效性判别	8

12 应急响应	8

13 维护档案与记录	9

附录A………………………………………………………………………………………………………………10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本标准起草单位：河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队（河北省海洋地质资源调查中心）、国家海洋局北海标准计量中心。

本标准主要起草人：王刚、江田田、赵玉慧、王溦、刘会欣、李惠卿、陈鲁疆、张春艳、陈作艺、沈阳、冯鑫、何艺科、刘国宠、张海峰、王恩宁、刘芯钰、冯梅、于娜贞、李倩、郭小倩、王一菲、王雨、郭远征、孟涵、陈文凯、魏佳俊

入海河口在线监测技术规范

1范围

本标准规定了入海河口在线监测系统的术语和定义、监测项目、站点选址、系统性能、安装与试运行、验收、运行维护、数据质量保证与控制、数据采集频率与有效性判别等技术要求。

本标准适用于指导河北省入海河口在线监测系统的建设与运行维护等工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

HJ 915 地表水自动监测技术规范

GB 3838 地表水环境质量标准

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

入海河口 marine estuary

河流的终段与海洋相结合的地段，是淡水和海水混合的区域。既包括受到海洋因素影响的河流下段，也包括受到河流因素影响的滨海地段。

3.2

入海河口在线监测系统 Online monitoring system for estuary

对入海河口水文、水质等要素进行实时数据采集、传输与数据处理的系统。

3.3

数据有效率 data availability

指在某个周期内，仪器实际获得的有效数据个数占该周期内应获得的有效数据个数的比率。

3.4

常规五参数 conventional five parameters

入海河口在线监测中的五项常规项目：水温、pH、溶解氧、盐度和浊度。

4 监测项目

4.1 确定监测项目原则

根据监测目的及仪器设备适用性确定监测项目；充分考虑入海河流污染与海域污染状况，宜在一个站点同时部署水文、水质等多种类型监测项目，同时对水质和入海污染物总量进行监测。

4.2 水文项目

水文项目包括水深、流速、流量等监测指标。

4.3 水质项目

4.3.1 水质项目包括水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数等常规监测指标和硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、总有机碳、铜、铅、锌、六价铬、二价铁、硫化物、氟化物、叶绿素a等特征监测指标。

4.3.2 对于径流量大、污染状况复杂的入海河口，建议选择全部水质项目；对于径流量小或存在季节性断流的且上游污染来源简单的入海河口，可选择常规监测指标；所有入海河口均应监测水文项目。

5 站位选址

在线监测系统点选址遵循以下原则：

a）站点位置选择应具有代表性，能客观反映入海河口及附近海域生态状况及变化趋势；

b）建设环境条件适宜，具备在线监测系统运行所需的通讯、电力、安全、所有权等基础条件；

c）站点布设应充分考虑在线监测系统及维护人员的安全性。主要包括站房、在线监测设备等是否具备防盗、防潮和防雷电等能力；

d）站位位置一经确定，原则上不应变更，确保监测资料的连续性和可比性。

6 系统性能

6.1 系统组成

在线监测系统由监测站房及辅助设施、监测系统单元、数据采集和传输单元、数据应用服务平台等组成。

6.2 监测站房及辅助设施

站房建设根据站点的地质结构、水文、气候等周边环境状况、监测仪器设备安装条件等实际情况，优先考虑采用生态环保材料进行建设，注重与现场环境的协调融合。同时，做好防雷、抗震、防洪、防低温、防鼠害、防火、防盗、防断电等保障措施，配备内部温湿度、烟感、漏水、门禁、视频监控及站房外部红外入侵、视频监控等综合监控系统，并配套废液回收处理设施。

6.3 监测系统单元

## 6.3.1 采配水单元

6.3.1.1 采配水单元包括采水单元、预处理单元和配水单元。

6.3.1.2 采水单元包括采水装置、采水泵、采水管路等。因地制宜采取不同的采水方式，常用的采水方式包括栈桥式采水、浮筒/船/浮标式采水、悬臂式采水、浮桥式采水、拉索式采水等，采水口应配备浮球或浮筒。

6.3.1.3 预处理单元应具有自动泥沙过滤、管道反冲洗和除藻等功能。

6.3.1.4 配水单元直接向自动监测仪器供水，其提供的水质、水压和水量均需满足自动监测仪器的要求。

## 6.3.2 中央控制单元

中央控制单元是控制系统内各个单元协调工作的指挥中心，应具有监测系统控制功能、数据采集存储、断电保护操作和自动恢复等功能，并且可以远程控制。

## 6.3.3 检测单元

6.3.3.1 检测单元是入海河口在线监测系统的核心部分，由满足各监测项目要求的自动监测仪器组成，仪器测定精度满足水质分析要求且符合国家规定的分析方法要求。所选择的仪器配置合理，性能稳定，运行维护成本合理，维护量少，二次污染小。

6.3.3.2 自动监测仪器应能在监测区域环境条件下正常工作。

## 6.3.4 流量监控单元

流量监控单元通过实时监测水位和流速的变化，并计算断面流量，实现指定断面流量的自动监测。

6.4 数据采集和传输单元

6.4.1 数据采集和传输应按照检测分析周期自动进行。

6.4.2 数据传输装置按照国家标准采用统一的通信协议，以有线或无线的方式进行监测数据及主要状态参数的传输，并可进行权限设置。对敏感涉密数据建议采用专用光纤网络、VPDN虚拟专网或其他加密方式进行传输。

6.4.3 具备断电后自动恢复功能，各监测参数的原始数据应能储存1年以上。

6.4.4 具有自动备份功能，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他状态事件记录，动态异地数据备份、恢复功能。

6.5 数据应用服务平台

6.5.1 数据应用服务平台采用标准语言编程，具备良好的可操作性、可维护性和可扩展性。

6.5.2 平台应具备实时数据采集与系统日志信息显示、报警判断与处理、远程控制、查询、保密、数据管理与分析等功能，满足数据管理与应用、系统运行状态与环境状况的自动监控与预警、信息产品管理与发布等服务要求。

7 安装与试运行

7.1 安装调试

7.1.1 安装前，应对检测仪器的检出限、精密度、零点漂移、量程漂移等进行审核。

7.1.2 安装完成后，对监测仪器进行调试，调试连续运行时间不少于72h；因在线监测系统故障等原因造成调试中断的，待系统恢复正常后，重新开始调试，调试连续运行时间不少于72h。

7.2 试运行

7.2.1 调试结束后进入试运行阶段；试运行期间，系统应连续正常运行1个月以上。

7.2.2 试运行开始前应制定维护方案和质控计划。试运行期间开展标样核查、零点漂移和量程漂移检验、实际水样比对、加标回收测试等质控测试，测试结果评价参考附录A 表A.1。

7.2.3 试运行期间因电力系统、采水系统等外界因素造成试运行期间系统故障，系统恢复正常后应顺延试运行时间；因系统自身故障造成运行中断，系统恢复正常后应重新开始试运行。

7.2.4 试运行期间应做好系统故障统计、试剂及标准溶液更换记录、易耗品更换记录等工作。

7.2.5 试运行完成后需将试运行维护计划、质控计划，以及试运行期间的质控测试结果、监测数据、有效率统计、运行维护情况、故障统计情况等进行归档保存。

8 验收

8.1 总体要求

在线监测系统验收包括站房及外部保障设施建设验收、仪器设备验收和数据传输及数据平台验收。相关记录表格可参考HJ 915 附录C。

8.2 验收程序

a）进行仪器性能测试和实验室比对，委托有资质单位对站房供电、防雷等基础设施进行检定，并按规定时间进行试运行；

b）编制验收报告，提出验收申请；

c）检查现场完成情况，组织召开验收会，形成验收意见；

d）整理验收资料并存档。

8.3 验收基本条件

入海河口在线监测系统验收应具备以下条件：

- 站房的供电、通信、供水、交通以及防雷、防火、防盗等基础设施满足要求；

- 监测仪器设备及配件按照合同约定供货，外观无损坏；

- 完成仪器性能测试、比对实验，技术指标满足国家相关技术规范和合同的要求；

- 完成入海河口在线监测系统的通信测试，监测数据上传至数据平台；

- 完成入海河口在线监测系统至少连续试运行30d的运行；

- 建立完整的入海河口在线监测系统档案，编制验收报告。

8.4 验收内容

8.4.1 站房及外部保障设施的竣工验收应符合国家标准、现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件的要求。检查工程实体质量，检查工程建设参与各方提供的竣工资料，对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。验收过程中发现问题，达不到竣工验收标准时，应责成建设方立即整改，重新确定时间组织竣工验收。

8.4.2 仪器设备验收

8.4.2.1 到货验收

依据合同对每台在线监测仪器设备、系统集成设备、数据平台硬件系统、数据采集控制系统等进行清点；按照装箱单核对具体设备、备件的出厂编号和数量；检查设备、备件的外观，对出现外观损坏的部位拍照并按合同约定进行处理。

8.4.2.2 仪器设备性能验收

仪器设备性能验收主要是针对本标准中规定的仪器设备性能指数进行测试，每台设备都应在符合要求的环境中进行，检验指标和判定标准满足附录A中表A.1-A.2中的相关指标、有关的标准及合同要求。验收的主要内容包括但不限于以下内容：仪器安装、通电、预热测试，仪器初始化测试，仪器基本功能核查，检出限、准确度、精密度、标准曲线检查，零点漂移、量程漂移和响应时间检查，重复性或重复性误差检查，实际水样比对，记录结果并汇总。

8.4.3 数据传输及数据平台验收

在在线监测仪器设备性能验收合格的前提下，检查在线监测系统数据传输、数据平台功能、软件性能等指标是否达到国家标准及合同有关技术指标的要求。

9 运行维护

9.1 基本要求

9.1.1 根据监测仪器说明书、检测原理、运行环境以及入海河口水质特点，制定入海河口在线监测系统运行维护和数据质量控制操作规程，配备专业技术人员、仪器装备和保障设施。

9.1.2 监测过程中产生的废液应以专用容器回收，并按GB 18597的有关规定妥善处置，并做好记录，不得随意排放、倾倒。

9.2 例行维护

## 9.2.1 日常巡检

日常巡检包括站房环境检查、仪器与系统检查等工作。运行维护单位定期对在线监测站进行巡检，巡检频率不低于每周一次，并记录巡检情况。每次巡检时进行下列工作：

a）站房周围的杂草、积水等应及时清除，检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围栏、采水栈道是否有损坏，环境监控系统等外部保障设施是否正常运行；

b）检查在线监测系统水路、电路是否正常，不间断电源（UPS）、纯水机是否运行，空调等温湿度调节系统是否正常运行；

c）检查采配水单元是否正常，如采水浮球或浮筒固定情况、采水泵运行情况、采配水管路情况等；

d）检查自动检测仪器运行状态和主要技术参数，检查试剂使用状况、试剂管路是否插到液面以下，检查分析仪器内部管路是否通畅，是否有漏液或堵塞现象，检查仪器自动清洗装置是否运行正常等，如遇上述问题及时反馈处理；

e）检查工控机运行状态，系统有无中毒现象；检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

## 9.2.2 定期维护

定期维护包括易损件更换、耗材更换、试剂更换、管路清洗等工作。按照下列工作进行定期维护：

a）至少每 30 天定期清洗/更换采配水系统，包括采水泵、沉砂池、过滤装置、水样杯、阀门、管路等；

b）至少每 15 天定期清洗常规五参数、叶绿素等电极；

c）至少每 15 天定期清洗/更换自动检测仪器的比色皿、比色管等玻璃器皿，保持比色池表面无污物遮挡光路；

d）至少每 15 天定期清洗、检查取样针和在线样品槽，调整检测仪器的运动部件—定位系统、传动系统等；

e）至少每 7 天清洗自动检测仪器的消解单元内、外壁，保证消解瓶内外无结晶、无沉淀、无漏液等；

f）至少每 3 个月定期检查/更换自动检测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件；

g）定期更换试剂，更换周期视试剂有效期而定，氟化物试剂等不易保存的试剂一般不超过一周，其余试剂不超过一个月。至少每 2 周定期检查并处理各仪器产生的废液。

9.3 故障处理

## 9.3.1 故障处理是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。故障处理应做到：

## a）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题，应在现场完成检修；

## b）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修；

## c）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修至少应做标液校准：对于关键部件的维修，应进行标准曲线、精密度和准确度等仪器性能检查。

## d）所有检修内容均按要求做好记录备查。

9.3.2 故障处理时效要求：8:00-17:00 时间段内在线检测系统故障或数据异常的，应 2 小时内赶到现场进行故障排除，其他时段，应当日或次日 9:30 之前到达现场进行故障排除；对泵损坏、管路堵塞、电源故障、数据采集传输故障等一般故障，应在 6 小时内修复；中央控制、数据存储系统等发生故障，应在 24 小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；对不易诊断、维修的仪器故障，若三天内无法排除，应及时通知相关仪器厂家的技术人员到现场协助处理。

9.4 停机维护

应在采水管路结冰之前将监测站房仪器设备停机，并进行停机保养。具体保养内容如下：

a）对常规五参数监测电极、采样泵、流量计进行回收保养；

b）各检测仪器管路酸洗除附着物，进行管路排空、管路干燥、配件保养等工作；

c）各监测站保留视频环境监控系统及中央控制系统，进行全天候监控与常态化值班。

9.5 数据应用服务平台管理

9.5.1 应安排技术人员每天上午和下午通过数据平台软件调看在线监测数据至少各 1 次，结合各监测站近 3-5 天的监测结果进行分析和判断数据是否存在异常，根据数据接收情况和监测系统报警情况及时组织开展运行维护工作，保障在线监测系统正常、安全运行。

9.5.2 对在线监测系统平台进行日常管理，确保系统平台软硬件正常运行，做好日常管理工作记录，定时对监测软件、系统软件和杀毒软件等进行升级更新，至少每季度备份一次监测数据，根据业务化应用工作需要及时对平台进行优化升级。

10 数据质量保证与控制

10.1 总体要求

建立入海河口在线监测系统后，按照在线监测系统设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作。

10.2 标准的量值传递要求

a）用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制；

b）用于量值传递的分析天平、温度计、移液管、容量瓶等量器，按照相关规定，定期送有关部门进行检定。

10.3 仪器性能核查内容、要求与方法

10.3.1 仪器性能核查内容

仪器性能核查是获得有效数据的基本保证和在线监测系统正常运行的关键，包括定期的准确度、精密度、检出限、标准曲线检查等，以及每次仪器维护前后的校准工作。

10.3.2 仪器性能核查要求

仪器性能核查要求如下：

a）至少每半年进行一次准确度、精密度、检出限的检查；

b）更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查；

c）更新仪器后，对仪器的准确度、精密度、检出限、标准曲线、零点漂移、量程漂移、加标回收等性能指标进行一次检查；

d）至少每月进行一次仪器校准工作；

e）审查结果应符合附录A 的表A.1的要求，若超出其规定范围，应对传感器重新校准、维修或更换。

10.4.2 仪器性能核查方法

## 10.4.2.1 准确度测试

准确度一般按规定浓度样品测定结果的相对误差进行检查，pH、溶解氧、温度按照绝对误差进行检查。

以相对误差检查准确度时，样品质量浓度为量程的50%。

相对误差的检查方法：测定6次检验浓度的样品，计算其均值与真值的相对误差。相对误差（RE）按式（1）计算：

（1）

式中：RE——相对误差；

——6次测定平均值；

——参照值（标准样品保证值或按标准方法配制的受控样品质量浓度值）。

绝对误差检查适用于pH、溶解氧、温度等项目。pH准确度检查按照pH=4.01、6.86和9.18（在25°C下）的样品进行检查；溶解氧准确度按照饱和浓度下测定结果进行检查；温度准确度采用2个不同水平的实际或者模拟样品，采用比对方法进行检查。

绝对误差检查方法：测定6次各量值的样品，计算单次测定值与参照值的绝对误差，以最大单次绝对误差与附录A中表A.1相关指标进行比较。绝对误差（d）按式（2）计算：

（2）

式中：d——绝对误差；

xi——第i次测定值；

ρ——参照值（标准样品保证值或按标准方法配制的受控样品量值）。

## 10.4.2.2 精密度测试

精密度检查是对量程50%浓度测定结果的检查（pH、溶解氧、温度除外），以相对标准偏差判定。

精密度检查方法：计算每个样品连续测定6次结果相对标准偏差。相对标准偏差（RSD）按式（3）计算：

（3）

式中：RSD——相对标准偏差；

n——测定次数；

xi——第i次测定值；

x——测定均值。

## 10.4.2.3 检出限检查

仪器的检出限采用实际测试方法获得。

测试方法：按照仪器方法3倍检出限浓度配制标准溶液或者空白样品，测定8次。检出限（DL）按式（4）计算：

DL=2.998×S                  （4）

式中：DL——检出限；

S——8次平行样测定值的标准偏差。

## 10.4.2.4 标准曲线

按照仪器设定的量程，设置梯度标准溶液，按样品方式测试，计算标准曲线相关系数。

## 10.4.2.5 零点漂移和量程漂移

## 按照国家水质自动分析仪技术要求（HJ/T 96、HJ/T 97、HJ/T 98、HJ/T 99、HJ/T 100、HJ/T 101、HJ/T 102、HJ/T 103等）进行。

## 10.4.2.6 加标回收率

## 加标回收率检查是以相同的样品取2份，其中一份加入定量的待测成分标准物质（加标物体积不得超过原始试样体积的1%），加标样品结果与未加标样品结果的差值与加入标准物质的理论值之比即为加标回收率（P），按式（5）计算：

（5）

## 式中：P——加标回收率；

## m2——加标的样品测试值;

## m1——未加标样品测试值；

## m——加入标准物质的理论值。

10.4 数据比对

至少每 15 天对在线监测仪器检测参数进行一次数据比对，在线监测仪器所分析的水样应与实验室检测水样相同，计算在线监测结果与实验室人工检测结果的相对误差，并按照附录 A 的表 A.2 判定结果。

数据比对相对误差按公式（6）计算：

（6）

式中：xi——在线检测仪器测定值；

xj——实验室测定值。

# 11 数据采集频率与有效性判别

# 11.1 数据采集频率

入海河口在线监测数据采集频率一般为4h一次，出现应急特殊情况应根据实际情况进行调整。

11.2 数据有效性

# 在线监测仪器分析数据分为有效数据和无效数据。有效数据是指经过仪器标样测试、手工分析、在线质控等方式确认符合要求的数据：经质控检查确认质量不受控的数据、仪器故障状态下的异常数据可认定为无效数据。当无法准确判定时，可标记为存疑数据，但在24h内应确定为有效数据或无效数据。每季度进行数据有效率计算，即有效数据量占总数据量的百分比，数据有效率应大于90%。

# 12 应急响应

12.1 针对可能发生的各类突发事故，应制定应急工作预案，同时做好突发事故应急响应工作，降低对在线监测造成的影响。

12.2 当监测水体水质数据出现异常，经判断为水质发生变化或发生污染事件时，应确保自动监测系统正常运行，数据传输通畅，并按要求进行人工加密监测，并做好相关应急监测工作。

12.3 当出现在线监测系统停站、长时间电力断供、仪器故障或水位不足等情况，造成在线监测站无法自动取样时需进行人工补测，频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天，并将实验室分析结果录入数据平台。

# 13 维护档案与记录

13.1 维护记录应包括站位巡查、日常维护、故障处理、仪器校准等内容。

13.2 维修记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写、签字，及时存档。

附 录 A

（规范性附录）

入海河口在线监测仪器性能要求

入海河口在线监测系统各仪器性能指标应符合或优于表A.1-A.2要求，仪器性能核查按照表A.1-A.2要求执行。

表 A.1 入海河口在线监测系统仪器性能指标技术要求

| 监测项目 | 检测方法 | 检出限 （mg/L） | 精密度 | 准确度 | 稳定性 |  | 加标回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 零点漂移 | 量程漂移 |  |
| pH | 电极法 | — | — | ±0.1 | — | ±0.1 | — |
| 水温（℃） | 电极法 | — | — | ±0.2 | — | ±0.2 | — |
| 溶解氧/（mg/L） | 电极法 | — | — | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | — |
| 盐度/‰ | 电极法 | — | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | — |
| 浊度/NTU | 电极法 | — | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | — |
| 氨氮/（mg/L） | 光度法 | 0.03 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 硝氮/（mg/L） | 光度法 | 0.06 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 亚硝氮/（mg/L） | 光度法 | 0.006 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 总氮/（mg/L） | 光度法 | 0.1 | ±10% | ±10% | ±5% | ±10% | 80%～120% |
| 磷酸盐/（mg/L） | 光度法 | 0.01 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 总磷/（mg/L） | 光度法 | 0.01 | ±10% | ±10% | ±5% | ±10% | 80%～120% |
| 高锰酸盐指数/ （mg/L） | 光度法 | 0.5 | ±5% | ±10% | ±5% | ±10% | 80%～120% |
| 铜/（mg/L） | 光度法 | 0.05 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 铅/（mg/L） | 光度法 | 0.05 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 锌/（mg/L） | 光度法 | 0.05 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 六价铬/（mg/L） | 光度法 | 0.01 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 二价铁/（mg/L） | 光度法 | 0.04 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 硫化物/（mg/L） | 光度法 | 0.02 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 80%～120% |
| 氟化物/（mg/L） | 光度法 | 0.025 | ±5% | ±10% | ±5% | ±10% | 80%～120% |

表A.2 入海河口水样比对技术要求

| 监测参数 | 入海河口实际水样比对要求 |  |
| --- | --- | --- |
| pH | ±0.2 |  |
| 水温 | ±0.5 |  |
| 盐度 | ±0.5‰ |  |
| 溶解氧 | ±0.5mg/L；溶解氧过饱和时不考核 |  |
| 叶绿素a | ±40% |  |
| 浊度 | 浊度≤30NTU；浊度≥1000NTU | 不考核 |
|  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±30% |
|  | 50NTU＜浊度≤1000NTU | ±20% |
| 氨氮 | ①当Cx＞BⅣ，水样比对的相对误差在±20%以内； ②当BⅡ＜Cx＜BⅣ，水样比对的相对误差在±30%以内； ③当Cx＜BⅡ，水样比对的相对误差在±40%以内。 ④当在线监测结果和实验室分析结果均≤BⅡ 时，认定比对实验结果合格。 式中：Cx——实验室分析结果；B—GB 3838表1中相应的水质类别浓度标准限值。 |  |
| 高锰酸盐指数 |  |  |
| 总磷 |  |  |
| 铜 |  |  |
| 铅 |  |  |
| 锌 |  |  |
| 六价铬 |  |  |
| 硫化物 |  |  |
| 氟化物 |  |  |
| 总氮 | ①当Cx＞15mg/L，水样比对的相对误差在±20%以内； ②当5mg/L＜Cx＜15mg/L，水样比对的相对误差在±30%以内； ③当Cx＜5mg/L，水样比对的相对误差在±40%以内。 ④当在线监测结果和实验室分析结果均≤5mg/L时，认定比对实验结果合格。 式中：Cx——实验室分析结果。 |  |
| 硝酸盐氮 | ①当Cx＞4.0mg/L，水样比对的相对误差在±20%以内； ②当2.0mg/L＜Cx＜4.0mg/L，水样比对的相对误差在±30%以内 ③当Cx≤2.0 mg/L，水样比对的相对误差在±40%以内。 ④当在线监测结果和实验室分析结果均≤1.0mg/L时，认定比对实验结果合格。 式中：Cx——实验室分析结果。 |  |
| 亚硝酸盐氮 | ①当Cx＞0.2mg/L，水样比对的相对误差在±20%以内； ②当0.1mg/L＜Cx＜0.2mg/L，水样比对的相对误差在±30%以内； ③当Cx≤0.1 mg/L，水样比对的相对误差在±40%以内。 ④当在线监测结果和实验室分析结果均≤0.05mg/L时，认定比对实验结果合格。 式中：Cx——实验室分析结果。 |  |
| 磷酸盐 | ①当Cx＞0.05mg/L，水样比对的相对误差在±30%以内； ②当Cx≤ 0.05mg/L，水样比对的相对误差在±40%以内。 ③当在线监测结果和实验室分析结果均≤0.03mg/L时，认定比对实验结果合格。 式中：Cx——实验室分析结果。 |  |
| 二价铁 | ①当Cx＞0.04mg/L，水样比对的相对误差在±40%以内。 ②当在线监测结果和实验室分析结果均≤0.04mg/L时，认定比对实验结果合格。 |  |